技术参数
（包5）废气、废水、供气设备采购项目
	序号
	采购标的
	技术参数要求

	通风废气设备

	1
	通风柜
	一、尺寸要求：

W1500mm* D850mm* H2350mm 8台

W1800mm* D850mm* H2350mm 3台

W1800mm* D1300mm* H2350mm 4台

二、通风柜材质和结构要求：

1、主体采用全钢结构（钢板表面经除油，酸洗，磷化高压喷淋工艺处理）。主前框立柱采用≥2.5mm厚一体成型6063铝合金框架，表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理，烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

2、后框采用全钢结构设计，钢板厚度为≥1.0mm，确保整体坚固耐用。选用优质钢板，表面经过一系列严格工艺处理：包括除油工序以彻底清除油污和杂质，酸洗步骤有效去除氧化物和锈蚀，以及磷化高压喷淋形成均匀保护膜，增强基材的防腐性能。随后进行烘干处理，消除残留水分，再采用环氧树脂粉末静电喷涂技术，该工艺确保涂层均匀覆盖并高效附着。喷涂后在220°高温环境下精确固化，形成致密防护层，涂层厚度严格控制在≥75μm范围内。

3、在台柜连接过程中，禁止使用钻尾螺钉和自攻螺钉，避免这些螺钉会破坏喷涂涂层，导致腐蚀或表面损伤。同时，螺母的强度必须严格符合GB/T 3098.13-1996标准规定的扭矩要求，确保扭矩值不低于10N·m，以保证连接的稳固性和耐久性。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

4、内衬及导流板均采用≥5mm厚抗倍特板。该材料具备优异的防腐蚀、化学抗性。其排风设计严格遵循流体力学及空气动力学原理，能够高效引导气流方向。这种设计不仅确保通风柜内部气流组织顺畅，实现平稳、层流式通过，有效抑制和防止气流在关键区域产生紊流或涡旋现象，而且实现了排气分布的高度均匀性，彻底消除了通风死角，显著提升了有害气体或颗粒物的排出效率及设备运行的稳定性。

5、视窗:

1）安全玻璃【标配4mm钢化玻璃+铝型材外框】，透明度高、安全性高。（可选配3+3夹胶玻璃，中间层的胶膜坚韧且附着力强，受冲击破损后不易被贯穿，碎片不会脱落，与胶膜紧紧地粘合在一起，具有耐震、防爆的性能）。

2）移门外框采用国标铝锭经专业模具拉伸成型后，经专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工。表面经环氧树脂粉末喷涂，经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室防潮、防腐要求。配合专用upe材质滑槽，使移门耐磨、轻滑，有效解决了传统卡死现象，可在指定区域任意位置停留。移门把手为铝合金材质，轻便耐用。

3）视窗开启高度范围20mm≤H≤800mm。视窗上印有安全操作指示，提示实验操作者规范操作。

6、通风柜移门升降系统采用进口HTD5M高性能进口同步带，该同步带内置11根高强度钢丝，显著提升了整体结构的稳定性和耐用性。改同步带拉伸强度≥160N/mm，剪切强度≥50N/mm，以及芯绳粘合强度≥400N，确保在频繁升降操作中不变形。使用过程中，同步带表现出优异的耐磨性，运行安静无声，完全避免了断裂风险，从而保障通风柜长期高效、安全地运作。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

7、气翼结构优化，符合空气动力学，减少阻力并提升效率。表面采用高性能Teflon涂层，耐强酸强碱侵蚀。经77%硫酸和40%氢氧化钠浸泡测试，23℃下24小时，涂层完好无损，无腐蚀、变色、起泡或剥离。证实气翼在苛刻化学环境中的可靠性和稳定性，适用于高腐蚀性工业应用。

8、通风柜下列性能参数应符合ASHRAE 110-2016、EN14175等国际标准、或等效JB（JB/T6412-1999）行标要求，检测报告应由具备CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具。

8.1、面风速：通风柜的面风速应当在整个表面均匀分布，以避免局部区域出现风速过高或过低的现象，从而确保有害气体被有效捕获。其操作口的面风速必须严格控制在0.40至0.60米每秒之间。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）

8.2、“防喷溅试验”结果：将自动喷水装置垂直摆放在排风柜内部操作台面的正中央，平稳开启喷水装置使其持续喷洒。模拟实验溅射时，飞溅在拉门内表面上的液体受重力作用沿玻璃表面均匀滴下，最终全部流至排风柜内部集液槽中。整个过程中液体流动路径清晰可控，未发生任何溢出排风柜边界的情况。（需提供检测机构的检测报告复印件）

8.3、“视窗悬吊试验”结果：当断开悬挂装置时，视窗必须迅速且稳定地停滞在其初始位置附近，其位移测量值不得超过22毫米，以严格限制视窗的移动范围；在整个试验过程中，视窗应始终保持水平状态，无任何倾斜或快速下滑迹象，从而有效保障操作人员在悬挂装置发生异常或故障时的人身安全，并确保实验设备的完整性和长期可靠性，避免任何意外损坏。（需提供检测机构的检测报告复印件）

8.4、“拉门位移力试验”结果：将拉力计连接到拉门的把手上。随后，将拉门从最低点位置缓慢向上拉起至500mm高度，再缓慢向下拉回至最低点位置。在此过程中，确保测量的拉力值始终不应大于30N。（需提供检测机构的检测报告复印件）

8.5、“浓度-内测量面试验”结果中，视窗开口500mm时，SF₆平均浓度均不超过0.01ppm。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

8.6、“浓度-外测量面试验”结果中，视窗开口500mm时，SF₆平均浓度均不超过0.01ppm。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

8.7、"浓度-干扰试验”结果中，视窗开口500mm时，SF₆平均浓度均不超过0.01ppm。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

8.8、压力损失测试结果显示：当通风柜运行于额定面风速0.5m/s的条件下，其整体压力损失应当严格控制在70pa以下，以确保设备性能符合设计标准并维持通风效率。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

8.9、“示踪气体浓度测试”：通风柜移门开启至正常操作高度（500mm）时，在通风柜内部持续释放示踪气体，确保柜内浓度均匀稳定。在通风柜开口面的垂直中心线上，设置左、中、右三个采样点（通常离台面150mm，间距均等）。待柜内示踪气体浓度稳定后，同步采集三个采样点的空气样本，测定示踪气体浓度。示踪气体泄露浓度左平均值为0.00ppm，示踪气体中泄露浓度平均值0.00ppm,示踪气体右泄露浓度平均值0.00ppm。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）

8.10、“拉门移动影响测试”：视窗移动效果测试是指以大约0.5m/s(1.5ft./s)的速度升起和下降视窗，记录整个6分钟测试过程内（视窗关闭大约60s、打开至最大推荐操作口停留60s）的示踪气体浓度泄露数据，要求泄露率不大于0.01ppm。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）

8.11、“周沿扫描测试”：当通风柜面风速为0.5m/s，且平均风速与设定面风速的偏差不超过±10%时。所有测量点的吸入风速均为正值（气流方向指向通风柜内部），无向外泄漏的反向气流。示踪气体泄漏浓度平均值为0.00ppm。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）

9、功能柜体: 一体式钢制落地下柜，采用全钢结构（≥1.0mm厚）钢板表面经除油，酸洗，磷化高压喷淋工艺处理，背部预留有直径50mm的管口可与通风系统连接确保柜内处于负压状态。试验中的试剂等可以临时存放在底柜,而不会散味到实验空间。

三、性能及其它配置要求：

1、通风柜其他内衬材料，内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。

2、配件

2.1、通风柜配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；单口七字水龙头由黄铜构成并安装在全钢通风柜内部。（根据用户实际需求配置），水龙头符合GB18145-2014标准，水嘴开关寿命达到68万次以上。
2.2、通风柜控制面板：伺服面板采用全钢材质制造（钢板表面经除油，酸洗，磷化高压喷淋工艺处理），坚固耐用且具备优异的抗腐蚀性能，可集成完善的电气设施，包括断路器及漏电保护，确保设备运行安全稳定。

2.3、通风柜照明：采用双筒灯设计，照明灯安装于导流板上方，易安装维修。通风柜顶部左右各增加一个泄爆口，材质与内衬相同，当柜内压力过大，快速且有效释放异常压力，避免柜体因压力过载变形或破裂，保障实验区域人员及设备安全。

2.4、插座：标配不少于3个220V10A插座和1个220V16A插座，所有插座均符合国家安全规范，提供可靠的电源输出接口。

3、包含电动风阀与手动风阀。

四、辅材与安装要求：
1、根据现场的实际需要，对原有通风柜的通风系统改造等，新校区422室原三台1.8米通风柜拆除报废，通风柜上方新建轻钢龙骨隔断，双面大芯板+石膏板饰面+腻子粉+墙漆。

2、提供安装过程所需如支架、电线、电缆等辅材及敷设。

3、承担安装调试过程设备、墙体拆除后的恢复工作，承担室外管道装饰及美化工作。

五、服务：当设备出现故障时，技术工程师需在4小时内赶到现场处理故障。

	2
	通风柜变风量控制系统
	1、要求通风柜配置VAV变风量控制系统，包括变风量蝶阀、面风速传感、器门高传感器、通风柜控制面板、带24V电源箱，各元器件出厂前需自动对插连接线；

2、要求通风柜控制系统做到面风速精确控制，保证通风柜真实面风速维持在0.5m/s±5%(有人)，0.3m/s±5% (无人)； 面风速传感器准确度等级为A级或以上（投标人提供满足技术要求带CNAS或CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）。

3、要求控制原理：控制采用位移传感器及流量双态控制模式、通风柜标准面风速设定为有人0.5m/s 、无人0.3m/s，变风量蝶阀根据通风柜视窗高度变化保持通风柜面风速恒定；变风量阀响应时间小于2S。

4、系统位移传感器通过被限制有害物质测试，至少包括铅、汞、镉、六价硌、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质测试结果应为未检出。
5、要求变风量蝶阀品质保证，必须满足以下要求：

阀体采用孔板压差测定风量，阀体采用高耐腐蚀性的PP材料，安装无需直管段，风量控制精确到气流控制信号±5%，对命令信号变化的响应时间小于2秒，对风管静压变化的响应时间小于2秒，RS485端口：3路RS485，用于相关调试、设定、控制与检测，2路模拟量输出（0-10V），4路数字量输出（24V 1A）；

5.1、变风量蝶阀阀片的密封性需满足JG/T436-2014所规定的密封性要求，阀体漏风量≤0.001P0.65，（投标人提供满足技术要求带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）。
5.2、变风量蝶阀阀体及控制盒防火等级需符合GB50016-214《建筑设计消防规范》中的要求，防火等级达到难燃级别；
6、执行器需为快速执行器，并具有全行程的90度运行时间为2秒。
7、要求通风柜控制面板必须满足以下要求：

7.1、采用不小于5英寸彩色触摸屏显示，可显示至少下列数据：实时面风速、排风风量、补风风量、自动视窗开关、门高、温度、运行状态多颜色状态、等参数。提供变风量软件相关内容测试报告，要求符合GB/T 25000.51-2016的软件质量报告。
7.2、通过触摸屏可设置面风速，可开关通风柜照明灯、可操作系统一键启停；

7.3、具有紧急排风功能，紧急排风时，风阀最大排风量排风；

7.4、门高超限报警、风速过低报警、缺风报警等；

7.5产品必须提供中国国家版权局颁发的变风量嵌入式控制软件著作权登记证书。

8、要求门高传感器必须满足以下要求：直接卷轴的调节门传感技术，测量范围为0～1000mm，适用于通用通风柜调节窗，轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝，线性精度误差：<0.25%，重复性误差：<0.017%，温漂系数<-20ppm/℃，使用寿命>10万次，输出阻值 ：0-10KΩ与外部测量呈线性关系；

9、实验室通风安全总控系统需满足以下功能，为方便所有者的操作与管理，以下所有功能需在同一电脑后台及同一小程序终端实现，不得为多平台操作。
9.1、为了确保废气排放达到环保标准，总控系统能够自动在线监测实时排放的气体浓度数据，对净化后的气体浓度进行检测。一旦排放浓度超出设定值，系统将立即通过微信或短信向相关负责人发送报警提醒，确保问题能够及时得到处理；（提供满足上述需求功能的电脑端截图和手机端截图）；
9.2、总控系统具备自动在线监测风机转速的功能，通过系统可以远程控制风机，包括启动、停止，以及调节转速和监控运行状况。提高操作的便捷性，有效保障风机的运行效率；（提供满足上述需求功能的电脑端截图和手机端截图）；

9.3、总控系统能够自动在线监测通风柜里的气体浓度，可控制通风柜电动风阀的开启和关闭角度，根据气体浓度的变化实时调整风阀的开合角度，从而保持通风柜系统在最佳状态下运行；（提供满足上述需求功能的电脑端截图和手机端截图）；

9.4、需要将新建的15套通风系统与之前已建设完成的18套通风系统整合，共同纳入实验室通风安全总控系统进行统一控制与管理，实现资源优化配置和集中监控，提高整体运行的安全性和效率；
9.5、系统提供远程查看实时监控功能，系统可支持远程控制门禁开关；若实验室里出现危险或不规范行为，手机端可接收行为识别告警短视频；（提供满足上述需求功能的电脑端截图和手机端截图）；

9.6、提供实验室通风安全总控系统上述全部功能描述电脑端和手机端的视频演示，（投标现场u盘密封递交）；
10、摄像机支持双路iSCSI直存方式存储,存储方式支持IPSAN和云存储，静态场景，相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式，形成超级H.265/H.264，与基础模式相比，码率可节省码流92%，五码流均可开启智能编码（投标人提供满足技术要求带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）。

11、行为分析设备启用视频内容保护功能后，从设备存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放，需提供行为分析相关的软件著作权登记证书；（投标人提供满足技术要求带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）。
11.1、支持视频流人员行为安全类算法检测，功能包括吸烟检测、跌倒检测、攀高检测、打架检测、人员聚集检测、快速移动检测等，识别准确率≥99%，检出率≥99%。当监测区域内有目标时进行报警，报警时可生成图片告警，可联动报警输出，可设置多个多边形检测区域、灵敏度、上报间隔、布防时间、联动计划，可以对报警布防一键撤防，支持告警短视频（投标人提供满足技术要求带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）。

11.2、支持算法在线训练优化，支持使用本地上传素材或将检测结果素材用于算法在线训练。（投标人提供满足技术要求带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图）

	3
	防爆型玻璃钢离心风机
	一、技术参数要求：

1、风机风量：2.2kw 2台，3kw 2台，4kw 3台，5.5kw 1台；

2、风机外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作，机壳连接螺栓采用与废气无接触外接式固定，风机采用双底座减震处理措施。参数需满足以下要求：

2.1、风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构；

2.2、传动方式：皮带传动或直联式传动（可根据实际情况选配）；

2.3、外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作，

2.4、风机支架采用机架材质：钢材焊接经过抛丸除锈后喷户外防腐粉经过208度高温烤漆制作，实现5年以上表面不生锈。

2.5、轴心材质及密封处理方式：45#钢，为防止有毒有害气体泄漏，风机轴封处需采用石墨盘根密封；

2.6、所有紧固件或螺丝与废气分离防止腐蚀，外部裸漏部分需采用帽套结构（避免松动）；

2.7、皮带：优质高张力型皮带，（使用寿命一万小时以上）。

2.8、皮带轮：含锥套免敲击拆装式

2.9、传动箱轴承选用参考：SKF免维护轴承（使用寿命十万小时以上）；

2.10、轴承座：免维护轴承座（无需加机油使用）；

2.11、配套电机：电机需符合GB18613-2020 电动机能效限定值及能效等级中所规定的IE5能效达到一级能效，电源380V、3相、50HZ、IP55、F级绝缘、B级温升考核；电机需提供第三方国家认可实验室检测报告及能效备案标识（报告复印件需要带CMA及CNAS认证标志）

2.12、风机底部配置减振台及排水清理装置（PVC排水孔）；风机的叶轮要便于检查清理；

3、风机的性能要求：

3.1、按GB/T 1236-2017 《工业通风机用标准化风道性能试验》在规定测试下所对应的流量全压偏差为±5%；（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

3.2、按JB/T 8689-2014 规定应进行 30min 机械运转试验 转动件应无擦碰等异常现象振动速度有效值 mm/s ≤4.6；（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

3.3、按JB/T 9101-2014 《通风机转子平衡》规定进行动平衡品质等级 G ≤2.5级 ；（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

3.4、按GB/T 2888-2008 规定测试噪声(比 A 声级) dB ≤27；（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

3.5、按JB/T 6445-2017 《通风机叶轮超速试验》规定进行叶轮超速试验 1.叶轮在规定最高工作转速的 150%转 速下运转，持续时间不少于 2min，试 验结果应符合以下规定： a) 焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得 有裂纹，铆钉不得有松动或有裂 纹； b) 叶轮直径的尺寸变形量≤ 0.5/1000; c) 叶轮外径处叶片安装角不得超过图样的规定； 2.符合以上要求后，叶轮在规定最高 工作转速的 150%转速下运行，持续时间不少于 24h，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹；（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

3.6、外观质量风机表面光滑，不得有气泡、裂缝及厚 度不均缺陷，涂层均匀、无剥落、划伤等缺陷，轴承部位不得漏油，焊接处应平整、无气孔、裂纹等缺陷，风机内外表面必须清洁，产品铭牌安装平整、牢固；

3.7、按JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机技术条件》 规定装配要求 1）. 叶轮叶片应均匀分布，任意两相邻叶片间的最大弦长偏差应不大于 3mm；2). 叶轮和机壳的径向间隙应均匀。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

4、风机隔振效率≥85％；（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

5、风机主件（机壳及叶轮）材料技术要求：风机外壳及叶轮采用阻燃防腐玻璃钢材料制作依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准检验符合GB 8624-2012中电线电缆套管B1级难燃材料技术要求。检验结果如下：1）通过GB/T2406.2-2009标准方法检测氧指数标准值≥46.4%。2）通过GB/T8627-2007标准方法检烟密度等级SDR标准值≤25。3）通过GB/T2408-2021标准方法塑料垂直燃烧标准值V-0级。（需提供检测机构带CNAS和CMA标识的检测报告复印件）

6、风机依据GB/T 18313-2001通过低噪声产品认证，提供提供第三方检测报告及低噪声产品认证证书；

7、风机依据JB/T9536-2013通过防腐等级WF2认证，提供第三方检测报告及防腐等级认证证书；

8、气体成分易燃易爆的需提供整机防爆检测报告依GB/T3836.1-2021,GB/T3836.2-2021.符合CNCA-C23-01:2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，防爆等级为EX db IIC T4 Gb并取得CCC中国国家强制性产品认证证书；
二、辅材与安装要求：
1、根据现场的实际需要，对部分原有风机拆除等。

2、提供安装过程所需如支架、水泥基础、电线、电缆等辅材及敷设。

3、承担安装调试过程设备、墙体拆除后的恢复工作，承担室外管道装饰及美化工作。

	4
	变频控制系统
	1、变频器功率不低于：2.2kw 1台，3kw 2台，4kw 3台，5.5kw 1台；

2、电压：3相, 380 V；

3、载波频率1.0KHZ-16.0KHZ，连续可调，降低电机噪音；

4、自动稳压，根据需要可选择动态稳压、静态稳压、不稳定三种方式；

5、低频大扭矩，起动转矩达到两倍的额定转矩，50HZ以内恒转矩输出；

6、变频控制柜：钢制喷涂，三相四线制电表，配套变频器、电气开关、电子元件、其它接线端子等，安装辅材若干；

	5
	活性炭吸附箱
	一、技术参数要求：
1、废气处理量：≥5000m3/h的4套，≥7000m3/h的3套，≥10000m3/h的1套。
2、吸附箱箱体所用板材需出具根据UL94-2013REV.12-2021第8节垂直燃烧方法检测带判定V2合格报告。第一次常态（23±2）℃，（50±5）%RH，48H情况下施加火焰燃烧任何状态下调节总余焰≦4s，老化：70±2℃，168H干燥器，23±2，4H情况下施加火焰燃烧任何状态下调节总余焰≦22.3.及同时耐不低于50%的醋酸400ML加去离子水至800ML， 50%硫酸408ML（98%）加去离子水至800ML ，50%氢氧化钠500g氢氧化钠加去离子水至1000g ，50% 氢氧化钾500g氢氧化钾加去离子水至1000g，全浸不低于168H测试，表面无粉化无裂纹判定为合格；

3、需提供活性炭设计选型计算书，投标人需提供计算书；

4、处理箱采用卧式安装，处理实验室产生的废气，采用二级活性炭吸附；

5、实验室废气处理机组滤料碘吸附值不低于1000mg/g，对四氯化碳的吸附效率大于80%，以上参数需要提供CNAS或CMA认证报告复印件，提供CNAS或CMA功能性检测报告编号在检测机构官网及全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。
6、推荐使用温度范围-20℃至51℃，湿度范围10~95%RH（相对湿度）。

7、实验室废气处理机组所采用的活性炭滤料需提供MSDS证书（化学品安全技术说明书）。

8、设备应有放料口、检修口等设施，便于维护检修及更换活性炭；

二、辅材与安装要求：
1、根据现场的实际需要，对新校区326/327室原有活性炭箱拆除更换。

2、提供安装过程所需如支架、水泥基础等辅材及敷设。

3、承担安装调试过程设备、墙体拆除后的恢复工作，承担室外管道装饰及美化工作。

	6
	通风管道
	一、技术参数要求：

1、PP风管：Φ110mm 62米 、φ150mm 15米、Φ250mm 91米、Φ315mm 114米，按需配套；

2、PP变径8套，PP弯头8套，变径8套，三通8套，直接8套，软连接8套，排风防雨帽8套，根据实际安装需求按需定制。

二、辅材与安装要求：
1、根据现场的实际需要，对新校区326/327室原有管道拆除更换。

2、提供安装过程所需如支架、固定件等提供辅材及敷设。

3、承担安装调试过程设备、墙体拆除后的恢复工作，承担室外管道装饰及美化工作。

	7
	辅材及线缆
	1、支架、安装辅材若干；

2、整体通风处理系统所需电线电缆规格大小的选择，依据使用场景、负载电流、敷设方式、环境因素和安全标准等因素，包含电缆ZR-RVV 3*1.5mm240米，ZR-RVV 5*2.5mm2182米，ZR-RVV 5*4mm2180米，弱电线2*0.75mm2402米等；

3、线管、接头等按需定制；

	8
	直排风系统
	1、壁式排风机：最大风量:≥2800 m3/h，输入功率： 300W，最大风压：≥600Pa，最大转速≥3000rpm；

2、 产品要求；用冷轧钢材质研制成的一种低噪声风机。噪声可限制在70/(A/)分贝以内，本风机具有噪声低、效率高、耐腐蚀、重量轻、运行可靠、安装简单等特点。

3、辅材与安装要求

3.1根据现场的实际需要，拆除墙体等工作。

3.2 提供安装过程所需如风阀、风管、支架、开关、电线、电缆等辅材及敷设。

3.3 承担安装调试过程设备、墙体拆除后的恢复工作，承担室外管道装饰及美化工作。

	9
	万向吸风罩
	1、主体：PP 材质，3 节式；

2、关节：高密度 PP 材质，可 360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

3、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；

4、关节连接杆：304 不锈钢；

5、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；

6、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；

7、伸缩导管φ75/110mm 高密度 PP； 

8、铝合金 360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥2000mm；

9、拱型/杯型集气罩：高密度 PP/PC 材质；

	10
	真空计
	1、测量范围：1.0×105～1.0×10﹣1Pa

2、测量路数：≥1路

3、显示方式：LED数码显示

4、控制路数：≥2路

5、控制范围：1.0×105～1.0×10﹣1Pa

6、控制方式：点控或区域控制

7、控制精度：±1%

8、响应时间：＜1S

	11
	质量流量计
	1 、流量规格：(10,20,30,50,100,200,300，500)mL/min

(1，2,3,5,10,30)L/min

2、调节阀类型：电磁调节阀

3、调节阀静止状态：常闭

4、安装角度：任意角度

5、流量控制范围：2%-100%F.S.

6、流量测量范围：0%-100%F.S.

7、响应时间：≤1.5sec(T98)

8、工作环境温度：5℃-45℃

9、精度保证温度：15C-35℃

10、精度：≤±1.0%F.S.

	12
	活性炭更换服务
	1、更换频次：1年1次；

2、更换范围：物理楼、双超所楼顶的已建设完成的18套通风系统与本次建设的15套通风系统，共33套活性炭箱的活性炭更换，活性炭更换数量不低于本次新建数值标准。
3、包括更换的工时费、搬运费、卫生费。

	13
	检测报告
	1、为保障本项目施工期间房屋的承重安全及整体结构稳定性，现明确要求：在项目正式开工前，中标人必须提交由权威第三方专业检测机构出具的房屋承重检测报告。该报告须具备 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）或 CMA（检验检测机构资质认定）认证标识，且项目施工全过程须严格以该检测报告的技术要求作为核心执行依据。

2、本项目施工完成后，需对新建的通风系统进行废气检测，后续每年更换活性炭后，需对所有已建设的通风系统进行废气检测，并都需提供经由环保部门认可的权威第三方检测机构出具的废气排放达标的检测报告。

	供气设备

	1
	单瓶供气减压装置
	316不锈钢材质，双表

	2
	高压不锈钢软管
	1、型号：HPS*1000-1/4'   
2、材质：316不锈钢 
3、接口形式：1/4FNTP
4、压力：250Bar

	3
	主管阻火器
	1、型号：H4NF
2、材质：SS-316L不锈钢
3、连接方式：卡套
4、接口形式：1/4FNPT

	4
	不锈钢转接头MC1/4-1/4
	1、型号：MC*1/4"-1/4"
2、材质：SS-316L不锈钢
3、连接方式：1/4"卡套

	5
	钢瓶接头 G5/8'
	1、型号：G5/8' 
2、材质：SS-316L不锈钢
3、接口形式：1/4MNPT

	6
	钢瓶固定座
	1、型号：HGP-100 
2、底座：304#不锈钢
3、固定扣：不锈钢链
4、专用订制产品

	7
	1/4管道高压球阀
	1、型号：BV8-1000-SS                                                                                   
2、材质：SS-316L不锈钢                                                                                
3、连接方式： 1/4"卡套  

	8
	不锈钢底座
	304不锈钢材质

	9
	终端供气减压装置
	1、阀体材质：SS316L不锈钢
2、膜片材质：SS316L不锈钢

	10
	316L不锈钢管道1/4'
	1、型号：OD-1/4' 
2、材质：SS-316L  EP级不锈钢管
3、连接方式：双面成型焊接
4、含安装费用

	11
	316L不锈钢管道直接
	1、型号：OD-1/4' 
2、材质：SS-316L  BA级不锈钢管
3、连接方式：对接卡扣

	12
	不锈钢三通1/4"
	1、UT*1/4' 
2、材质：SS-316L  BA级不锈钢管
3、连接方式：卡扣对接

	13
	1/4管道低压球阀
	1、型号：BV-1000-SS 
2、材质：SS-316L不锈钢
3、连接方式： 1/4'卡套  

	14
	半自动供气减压系统
	1、双侧型，自动切换双侧供气，24H不间断连续供气
2、双侧配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证 6.0 级
3、双侧配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修
4、阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L 材质
5、减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金 Hastelloy C276 材质
6、产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体
7、配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理
8、最大进口承压压力 30Mpa/300Bar
9、最大出口原厂设定压力 60Psig 或150Psig 可调
10、最大泄漏速率 1*10-8mbar I/s 
11、供应商须提供针对该项目使用产品的产品质量保证书及售后服务承诺书。

	15
	管卡
	1/4管配套卡扣

	16
	管夹导轨
	40*40铝型材

	17
	标签、标识
	1/4管配套标签

	废水设备

	1
	实验室废水处理系统
	基本参数

1、废水排放要求

实验室废水处理后的排放标准：符合国家污水综合排放标准【GB8978-1996】中的三级排放标准(经过实验室废水处理系统后的废水可直接排入市政排污管网）。在验收时出具检测报告，检测费用由中标方承担。

2、废水处理量：每天处理废水量1-2m³。

3、主要处理工艺及配置：收集储存提升单元+中和（PH调节）单元+混凝沉降单元+吸附过滤单元+消毒及强氧化单元+污泥收集和（浓缩）单元及智能控制系统。

4、装机功率：≤4KW。

5、设备结构材质：设备反应容器采用高强度碳钢制作并进行耐腐蚀处理（或内部PP外框钢制加固）。设备控制柜箱体采用镀锌钢板钣金工艺制作箱体内外静电喷涂。

产品主要配置技术要求

1实验室废水处理系统
1、收集储存提升单元

1.1 防腐蚀提升泵：流量1-2m³/h、扬程≥10m，电压220V。

1.2废水管道采用UPVC化工管道配套调节阀门。
1.3 配套液位控制系统：投入式液位计，测量0-5米，带4-20MA输出；液位信号接入智能控制系统，人机界面可视，具有与泵联锁控制功能。

1.4 流量计：电磁流量计、内部过流管道衬聚四氟乙烯，数字显示废水小时处理流量及累计处理流量，带4-20MA输出；液位信号接入智能控制系统，人机界面可视。
2、中和（PH调节）单元

2.1 pH仪表：pH测量值0-14，带4-20MA输出；液位信号接入智能控制系统，人机界面可视，具有与计量加药泵联锁控制功能。

2.2 电极探头：玻璃电极 ph传感器（测量范围：0-14ph，准确度：±0.2 pH，分辨率：0.1pH，稳定性：≤ 0.02 pH/24小时，pH标准溶液：4.01/6.86/9.18 ）。

2.3 加药装置：药箱容积≥100L，计量泵流量范围0~9L/h。

2.4 搅拌及曝气装置：曝气泵功率45W、排气量80L/min，管道采用UPVC化工管道配套调节阀门。

3、混凝沉降单元

3.1 加药装置：药箱容积≥100L，计量泵流量范围0~9L/h。

3.2 填料：采用耐腐蚀PP蜂窝斜管，设置布水器及出水堰。

4、吸附过滤单元

4.1 增压泵（离心泵）：流量≥3m³/h、扬程≥20m，电压220V。

4.2 液位计：采用浮球液位计、测量0-3米；液位信号接入智能控制系统，具有与增压泵联锁控制功能。

4.2 过滤填料：水处理石英砂：2-4mm。

4.3 吸附填料：水处理椰壳颗粒活性炭。

5、消毒强氧化单元

5.1 采用臭氧消毒及强氧化分解，其中臭氧发生量为10g/h；需配套臭氧专用气液混合射流器，四氟管。

6、污泥收集和（浓缩）单元
6.1 浓缩装置主体材质：304不锈钢。

6.2 筒身壁厚：≥2.0mm。

6.3 过滤精度0.5μm-300μm。

7、智能控制系统

7.1 设备采用PLC可编程序智能控制系统和不小于10英寸人机界面操作屏：液晶显示所有模块运行状态、现场操作运行设备，设置设备运行参数。

7.2 PLC控制系统：全自动PLC控制系统，LED全中文操作页面，能够实时显示设备的运行状态信息。

7.3系统可定时或者根据设定水位自动设备启停、定时开关机；无水保护、故障查询，可手动/自动切换。

7.4导航式菜单：设有多级导航式菜单（“待机界面”“公司简介”“操作界面”“工艺流程”“服务界面”等）登录系统后可进行各种参数设置、如：运行时间设置、启动液位设置等。

7.5 分级密码管理功能：管理员可对远程监控和控制端操作人员的权限进行设定，以免操作人员误操作。

7.6 远程管理系统软件：可在PC端及手机APP管理系统软件上监测系统的各项运行指标及操作控制设备，软件须具备综合废水处理系统远程访问、管理、控制等功能；监测设备运行的各项参数指标。

8、设备间

8.1 尺寸：5100*3000*2600mm左右。

8.2 主要材质：304不锈钢板材焊接内外喷涂防腐漆设置子母门（便于设备进出）采光窗户。

8.3 内部主要辅助设施：照明、给排水、放置基础（含场地清理）、设备承台、地面及设备主配电箱、设备间能耗计量智能电表、监控摄像头（4G网络摄像头含至少5年流量）等。

9、废水汇总管道及中间提升装置

9.1自流管道采用耐腐蚀PVCU化工行业用管道（规格De50-De110，含直接、弯头、三通、堵帽、阀门等配件），管道采用地埋式安装。

9.2 压力管道采用PPR或者PE材质热熔焊接。

9.3 目前室外地下管网比较多，为尽量避免开挖影响原有管网拟在学院停车场地下车库进口附近增加一套废水收集提升装置；设置收集水池、液位自动控制装置及提升泵。



	2
	除臭系统
	1.处理风量不低于2000-3000m³/h。

2. 排风管道采用耐腐蚀PP材料。

3.离心风机功率≥3kW。

4.处理工艺采用高能离子除臭及活性炭吸附。

5.设备放置于废水设备间边实验楼屋顶含设备基础、安装支架、电源等辅助材料。



