- 技术要求

- 智能危化品4分区柜一体柜

1.成形尺寸不大于(长×宽×高)900mm(长)×≤600mm(宽)×≤1350mm(高)（含内置风道尺寸）；存量不少于80瓶500ml试剂

2.具备四个独立的存储空间，每个分区应配备独立的电控锁和机械锁以及应急开关的应急锁，机械锁应符合公安要求的GAT-73标准。（提供机械锁具的第三方检测报告作为证明材料及每个分区柜门上独立的机械锁和应急锁实物图片（共8个锁，实现断电每个柜门的双锁规范）并加盖投标人公章）

3.柜体及柜门结构和性能：

（1）柜体及柜门采用两层镀锌钢板，双层钢板间隙不少于35mm，钢板厚度（未喷涂防腐涂层）不小于1.2mm，钢板做双面防腐喷涂,单面做不少于2种工艺的防腐处理;柜体及柜门内外表面经酸/碱洗，防腐蚀环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

（2）依照GB/T 10125-2021进行酸性盐雾试验检测，要求检测PH值：3.1-3.3，涂层酸性盐雾测试≥100h，测试评级≥10级；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并加盖投标人公章）

4.RFID射频设备:柜内拥有RFID自动识别功能，RFID射频设备能满足《中华人民共和国无线电管理条例》要求。柜内需配备RFID自动识别系统，实现柜内物品自动盘点，定位精确到层，其中RFID通讯频段不得高于15MHz，采用近场磁场技术，不存在水吸收情况，不影响试剂、危化品等物质的性质，对人体无危害。RFID盘点准确率需高于99.9%，不存在漏读/窜读。

5.灯光：每个分区柜门位置带有独立指示灯，如4个分区每个柜门有单独开关门不同颜色灯光指示。（提供每个柜门单独指示灯光及两种颜色灯光的实物照片）

6.内置温湿传感器，实时显示柜内温湿度，超出阈值预警；与后台报警系统联动，实时给出操作提示，对不规范行为进行记录并预警；

7.柜子可接入实验室已有通风或具备活性炭吸附，我方可根据实际情况选择是否需要配备，滤芯采用三层复合过滤结构，冷触媒+活性炭+HEPA高效过滤器，有效保证有害气体的过滤效率，HEPA高效过滤可以将0.3μm颗粒过滤99.9%以上，保障实验室安全。

8.柜体集成多功能唯一性标识生成器、多功能唯一性标识识别器：搭载图像传感器，支持常见一维码，二维码、RFID，扫描读取，屏幕尺寸不小于10寸。

9.智能柜满足GB/T 3836.1-2021， GB/T 3836.2-2021， GB/T 3836.3-2021，GB/T 3836.4-2021，GB/T 3836.9-2021， GB/T 3836.15-2017多个防爆标准要求，并具有整柜及柜内防爆电子锁的防爆合格证。（投标人提供符合上述要求的所投产品制造商整柜及柜内防爆电子锁防爆合格证并加盖投标人公章）

10.柜体防火性能要求：对柜体进行耐火试验，要求整柜耐火时间不小于 15 分钟。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并加盖投标人公章）

11.称量系统采用专业品牌分析天平，为不影响准确性不得采用称重模块或内嵌式称重传感器，以满足后续维护、计量校准。实现试剂危化品用量的自动称量，称量数据实时上传系统，量程不小于6kg，可读性不小于0.1g，天平称重台面需做防腐蚀处理；

12.配备双目摄像头，支持人脸识别解锁，可识别戴口罩人脸，解锁后记录解锁人影像信息；

13.搭载试剂危化品管理软件，可实现试剂的出库、入库、领用、归还、统计、查询SDS、入库校验配伍禁忌等管理功能。

14.监控摄像头：安装有至少400万高清摄像头，视频数据可存储于内置存储卡或后台系统服务器；内置存储卡满足一个月监控存放所需空间，可循环覆盖，必要时可取卡查看，可接入学校的监控系统。

- 智能危化品4分区柜

1.柜体分4个独立分区，尺寸不大于(长x宽x高)900mm(长)×≤600mm(宽) ×≤1800mm（高)（含内置风道尺寸）；存量不少于160瓶500ml的试剂瓶

2.每个分区应配备独立的电控锁和机械锁以及应急开关的应急锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能，机械锁应符合公安要求的GAT-73标准。（提供锁具的第三方检测报告作为证明材料及每个分区柜门上独立的机械锁和应急锁实物图片（共8个锁）并加盖投标人公章）

3.显示屏：触摸显示屏≥10.1寸（屏幕不置于柜门，柜门不存在任何线路，防止频繁开门线路老化造成安全隐患），处理器≥四核处理器1.8G，≥2G内存，≥8GB储存，分辨率≥1920*1080,具备显示温湿度信息、试剂存储信息。（提供整柜实物照片作为证明材料加盖投标人公章）

4.智能柜满足GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.2-2021，GB/T 3836.3-2021，GB/T3836.4-2021，GB/T 3836.9-2021，GB/T 3836.15-2017多个防爆标准要求，并具有整柜及柜内防爆电子锁的防爆合格证。（投标人提供符合上述要求的所投产品整柜及柜内防爆电子锁防爆合格证并加盖投标人公章）

5.内置扁平PP风道，隐藏式分布排风管道，提升柜体空间利用率;每个分区柜内拥有独立排风口，气体排出后经由顶部排风装置排入主管道；（提供每个分区独立排风口实物照片及柜内排风管路结构示意图作为证明材料并加盖投标人公章）

6.柜体及柜门结构和性能：

（1）柜体及柜门采用两层镀锌钢板，双层钢板间隙不少于35mm，钢板厚度（未喷涂防腐涂层）不小于1.2mm，钢板做双面防腐喷涂,单面做不少于2种工艺的防腐处理;柜体及柜门内外表面经酸/碱洗，防腐蚀环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理

（2）依照GB/T 10125-2021进行酸性盐雾试验检测，要求检测PH值：3.1-3.3，涂层酸性盐雾测试≥100h，测试评级≥10级；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并加盖投标人公章）

7.内置温湿传感器，实时显示柜内温湿度，超出阈值预警；与后台报警系统联动，实时给出操作提示，对不规范行为进行记录并预警；

8.内衬板:柜内各空间（上、下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板进行覆盖封装，厚度≥4mm；

9.柜门不设进气孔，柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009 的要求；

10.柜体防火性能要求：对柜体进行耐火试验，要求整柜耐火时间不小于 15 分钟。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并加盖投标人公章）

11.灯光：每个分区柜门位置带有独立指示灯，如4分区每个柜门有单独开关门不同颜色灯光指示；（提供每个柜门单独指示灯光及两种颜色灯光的实物照片）

12.状态指示：具备异常报警状态灯、柜门开关状态指示灯、电源状态指示灯，可以目视化智能柜状态信息。并可同步到系统给管理人员发送异常预警；

13.RFID射频设备:柜内拥有RFID自动识别功能，RFID射频设备能满足《中华人民共和国无线电管理条例》要求。柜内需配备RFID自动识别系统，实现柜内物品自动盘点，定位精确到层，其中RFID通讯频段不得高于15MHz，采用近场磁场技术，不存在水吸收情况，不影响试剂、危化品等物质的性质，对人体无危害。RFID盘点准确率需高于99.9%，不存在漏读/窜读；

- 摄像头：安装有至少400万高清摄像头，视频数据可存储于内置存储卡或后台系统服务器；内置存储卡满足一个月监控存放所需空间，可循环覆盖，必要时可取卡查看，可接入学校的监控系统。

- 15.投标人提供智能危化品4分区柜相关样品（下述样品均需为实物，不可为 3D 的打印物品）。样品内容：

- （1）层板1块：①层板为PP材质包裹RFID天线，层板挂钩为外PP内钢结构；②样品大小：长*宽不小于40*20cm，厚度不做限制。
（2）柜门1块：①柜体及柜门采用两层镀锌钢板，双层钢板间隙不少于35mm，钢板厚度（未喷涂防腐涂层）不小于1.2mm，钢板做双面防腐喷涂,单面做不少于2种工艺的防腐处理;柜体及柜门内外表面经酸/碱洗，防腐蚀环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理：②样品大小：长*宽不小于40*20cm 。

- （3）RFID标签1张：①间距：不小于50*35+∅35（mm)②支持热转印标签打印，耐腐蚀。标签具备二维码功能，可扫描标签二维码进行各种流程操作，同时标签内容可自行设定内容显示。

- 组合式操控台

1.一体化集成电容触控屏、人脸识别设备(识别角度可调整)、隐藏式热敏标签打印机、嵌入式扫码窗，可同时识别一维、二维、RFID等多种编码的标签；

2.采用组合式设计，符合人体工学，支持落地及桌面安装，以满足不同场景使用需求；落地整体安装整体尺寸(mm)不大于450mm(长)×≤340mm(宽)×≤1200mm(高)，桌面安装整体尺寸不大于450mm(长)×≤340mm(宽)×≤400mm(高)；（提供两种不同安装方式实物照片并加盖投标人公章）

3.设备耐老化：表面使用塑料材质一体注塑成型。其抗紫外线（UV）性能严格遵循 GB/T 16422.3-2022《塑料实验室光源暴露试验方法第 3 部分：荧光紫外灯》标准要求。通过荧光紫外灯暴露试验验证，测试条件光照 8h，黑板温度:(60±3)℃，冷凝:4h，暴露时间:120h，测试结果：无明显泛黄、粉化、开裂等老化现象（提供具有 CNAS或 CMA 的第三方检测报告作为证明材料）。

4.人脸识别摄像头：采用工业级 200 万 WDR+130 万 NIR 高清图像传感器，RGB为115DB宽动态，IR为80DB适合复杂的光线环境，搭载100°无畸变高清300W DPI高清镜头，支持戴口罩识别。

5.集成多功能唯一性标识生成器、多功能唯一性标识识别器：搭载640*480 CMOS图像传感器，支持常见一维码，二维码、RFID，扫描读取。

6.满足单人、双人脸识别验证人员身份信息，满足试剂危化品管控中的不同需求；

7.称量系统采用专业品牌分析天平，为不影响准确性不得采用称重模块或内嵌式称重传感器，以满足后续维护、计量校准。实现试剂危化品用量的自动称量，称量数据实时上传系统，量程不小于6kg，可读性不小于0.1g，天平称重台面需做防腐蚀处理；

8.集成RFID标签识别器，可实现自动识别物品RFID标签并同时自动称重，标签识别器满足通讯频段不得高于15MHz，采用近场磁场技术，不存在水吸收情况，对人、药等活性物质安全；

9.整体设备具有防倾倒设计,提供符合GB/T2423.7-2018标准.（提供具有CNAS标识的第三方检测报告作为证明材料并加盖投标人公章）

10.天平放置台采用层叠式抽拉设计，缩小占地面积。隐藏式多维度防脱落抽屉滑轨，称重时可抽出，保障天平平稳；（提供天平放置台抽拉式设计实物照片并加盖投标人公章）

11.具备语音播报和拾音功能，支持离线语音识别。

- 智能打印终端

1.内置可流畅运行操控系统软件的电脑或工控机，可联网运行；

2.具有不小于10英寸触摸屏，分辨率不小于1280*800；

3.具有人脸识别功能，支持戴口罩人脸识别登录，支持活体检测；

4.集成网络通讯模块，提供100/1000M有线、WIFI无线等网络接入方式，可以无缝接入我校内部网络；

5.可配置两种及以上类型打印机，用于管制类化学品不同类别的标签打印，实现不同类型的标签不同颜色的区分；两种打印机均支持热转印打印方式，打印宽度≥105mm，分辨率200dpi以上，打印头寿命不少于50km；（提供至少两种不同颜色及类型标签实物照片并加盖投标人公章，不得为渲染图）

6.定制化开发自助打印界面，实时读取线上采购平台（如有）数据，供用户选择已收货的化学品，完成标签自助打印；

- RFID打印机

1.打印方式：热转印。采用机器智能学习算法(1、校准；2、读写；3、校验 综合算法)，避免误写标签数据，并能够及时发现坏标并自动打印标记。RFID标签一键识别天线自动校准功能；配置全功能自主RFID标签编辑打印软件，提供功能完备的二次开发包。内存：不小于8MB闪存。标签卷尺寸宽度：最大4.5″（116mm），最小0.8″（20mm）；外径：最大5″(127mm)内径：最小1″(25.4mm)。

2.RFID标签：间距：不小于50*35+∅35（mm)，工作频率:13.56 MHz 符合标准：ISO15693，材质工艺：铜版纸+背胶，存储容量：1024 bits 32个分区，擦写寿命：>10万次 ，数据保存：>10年。支持热转印标签打印，耐腐蚀。标签具备二维码功能，可扫描标签二维码进行各种流程操作，同时标签内容可自行设定内容显示：如品名、规格、纯度、领用人、所属课题组等等。（需提供具备二维码及上述信息显示功能标签实物图片并加盖投标人公章）

- 危化品全生命周期管理系统

1.部署在学校网络中心虚拟服务器，系统设计、部署、维护等工作遵守学校信息化建设制度及要求；

2.支持与学校其他业务系统（如试剂耗材采购平台、资产处安全管理平台、学校物联网系统、统一身份认证等）实时对接，能有效进行双向通讯；（投标人需提供保证函加盖投标人公章：保证在投标人合同规定安装调式完成时间后10个工作日内完成于我方需要的学校系统对接，确保业主方使用。如在规定时间内无法与学校业务系统对接，业主方有权退货，投标人承担相应损失。因业主方系统平台建设原因，暂时无法接入业务系统，投标人需等业主方系统建设完成后，业主方主动提出接入系统后10个工作日内完成系统对接工作）

3.通过校园网与各实验室的智能终端进行数据通讯，能同时连接并管理不少于1000台智能操控台；

4.有完善的管理界面，校级管理员、院级管理员及实验室用户可在权限范围内查看各智能柜运行情况，可对智能柜群的化学品台账进行统计分析（入库、使用、标记空瓶等）、在库试剂查询统计、存放地址查询、人员权限管理、储存层级维护、预警信息管理、账物不符试剂处理等；（提供上述描述功能证明材料并加盖投标人公章）

5.人员信息同步与管理：对接学校人事、学生、房产等基础数据，在各智能操控台与楼宇、实验室、学生、老师等建立关联。

6.系统应存储有涵盖全部危化品种类的化学品存放配伍禁忌数据库，包括但不限于2828种危险化学品须全覆盖并及时更新，用户可便捷查询（移动端和电脑端）；根据结构化SDS数据库对用户进行必要的风险信息提示；如有错误可修改编辑；如果智能操控台端也存有该数据库，则及时将更新（或修改）推送至各智能操控台进行更新；（提供软件具备完善SDS数据库证明材料并加盖投标人公章）

7.设备管理：建立系统与智能物联设备连接通道，管理系统配套设备，包含智能危化品柜、组合式操控台、智能打印终端等设备。实现智能管控台与智能危化品柜绑定操作。对设备基本信息可进行增加、删除、修改等操作，可为设备绑定对应使用人员。设备信息包括但不限于编号、名称、状态、规格、型号、所属部门、存放地点、关联设备、查看人员绑定信息。

8.系统具备违规操作封禁功能，如：超时未入库、超时未归还、等各类操作；系统可以设置阈值，违规操作后该设备将会被封禁；需通过手机、PC后台提出解封，管理员批准后方可解除封禁，同时此功能学院管理员可自主选择是否开启。（需提供演示视频，视频要求：投标人所提供商拍摄视频需在视频中先展示操作设备整体再要求逐一展示上述条款功能，视频必须一镜到底不能剪辑）

9.出入库管理：

9.1入库：支持化学品扫码识别，自动录入试剂信息，按提示进行首次称重或选择预先设定的常用初始值（各级用户均可自行设定若干常用初始值），用户选择存放位置，系统将试剂关联至具体存放区域完成入库；

9.2配伍禁忌：入库时须自动查验用户所选区域是否已存有与之有严重配伍禁忌的化学品，如有则建议用户更换所选区域，否则无法完成入库（化学品存放配伍禁忌数据库至少须涵盖全部危化品）；（提供软件自动判别化学品配伍禁忌功能证明材料并加盖投标人公章）

9.3领用：自动身份识别、判断人员权限；支持模糊搜索、多条件组合搜索等多重检索功能，一键定位所需物品位置；具有开锁领用，直接领用，扫码领用，申领审批等多种领用方式；允许进行申购，转库申请，核销，报废等其他常用操作；

9.4申领审批功能：可自行定义特殊管控物品类别及管控流程，相对应的特殊物品只能储存于相对应的存储单元内，人员操作需通过相应管理权限人员的审核才可正常领用；

9.5归还：扫码并称重，自动打开相应箱门并存回原来区域，操作完成后系统自动形成使用台账；如超时未归还，则触发台账预警；

9.6具备多样化统计功能，记录各种物资的入库台账、使用台账、申购采购台账，可分类筛选并导出所需数据，可根据规程文件生成自定义表单，可生成可视化数据模型；

10.提供对化学品类型、存量、使用量、违规预警、存放时间、领用人等数据提供多维度复合查询与统计功能；

11.具有登录标准模式和简化模式，以适配不同应用场景；在标准模式中，始终要求两人先后验证，适用于存放有管制类化学品的智能柜；简化模式仅要求一人进行验证，适用于存放非管制类化学品的智能柜；

12.提供各种院级、校级管理参数的设置（如管制品取出多久未还记为超时），院级、校级管理参数的清单及定义由归口管理部门提供；并及时推送至各实验室的智能操控台或系统后台予以执行；（提供上述参数设置证明材料并加盖投标人公章）

13.支持自定义试剂的审批流程，可以按照全局、种类、单品进行配置不同的审批流程，可自定义审批流程。支持在管理后台发起试剂申请，申请信息推送至管理员；管理员可以通过后台进行进行审批。

14.智能管控台控制与维护：可全面同步并管理各智能管控台的运行和设置，如智能柜人员信息（学校用户及本地用户）、储存层级等；

15.通过对接学校基础数据库，同步学校组织架构，并提供组织架构调整、对应、管理功能，使之适应实验室化学品管理工作；

16.软件系统具备后台端及实验室操控端双端版本，整体方案具备采用 B/S(浏览器/服务器)+C/S(操控台)操作模式，支持edgte，Google浏览器、FireFox、Safari、360等主流浏览器，支持微服务，支持容器化部署，采用分布式体系结构来满足用户不同层次的业务需求；易于升级和发展，保持技术的先进性，要求支持本地部署和云部署两种部署方式；另外，B/S 结构具有操作简单、使用维护方便(零维护)等

智能操控端系统功能

1.界面分辨率不小于1920*1080，整体采用了扁平化的设计风格，操作界面简洁明了。在板块划分、以及交互设上充分考虑到了应用场景、用户使用习惯等体验要素，便于触控操作。

在操作按钮、热区的设计上经过不断完善已经趋于成熟。使整个操作界面层级清晰，功能明了便于触控操作。核心按钮控件一般高度需大于90px，颜色为主题色，提高用户的使用效率，减少用户的误触和误操作。信息展示板块，字体不得小于30px，充分考虑了用户使用时眼睛和操作屏显的距离，提高用户的阅读效率，也使产品信息展示的更为明晰。

2.提供多种登录方式，包括人脸识别、账号登录、校园一卡通登录等；人脸维护：可以在操控端进行用户人脸录入、修改、删除

3.通过图形化显示及操作指引，根据入库人权限判断，可以快速定位待入库的试剂；提供采购入库、新增入库多种方式，满足不同场景的需求。

4.提供配伍禁忌功能，对于不同类型试剂推荐存放在适合的存储层级中，化学性质相冲的试剂禁止混存。

5.试剂需精确归属到具体课题组及人员，不同课题组不能领取别的课题组试剂，如果领取了非本课题组的试剂，系统需做出及时的警报并生成对应的记录，后台可同步查看对应记录。（提供上述描述功能证明材料并加盖投标人公章）

6.通过后台集成试剂SDS数据库，可通过CAS、常用名、别名、英文名进行快速查询并支持语音输入查询，选定试剂后信息自动填入，支持历史品牌供应商规格纯度等临时数据自动记忆并填入。

7.具备推荐位置功能，相同试剂自动推荐上次存放位置。

8..集成智能天平，具备自动称重记录入库重量，具备试剂标签批量打印生成功能，支持同种试剂批量入库功能。

9.对于要求记录入库重量时，系统可人性化的根据其管理方式来实现智能称量，以满足客户的实际需求同时也便于实验员/库管进行操作。

10.可实现“双人双锁管理制度”，系统可以灵活的根据权限进行双人脸验证方式（提供双人脸功能证明材料并加盖投标人公章）

11.试剂信息获取：新采购的试剂可从学校采购系统系统获取试剂信息，通过操控台对标签试剂信息打印，使得打印出的标签信息匹配需要入库的试剂信息，实现对化学品试剂的身份信息定义；

12.状态显示：前端可视化触摸屏幕显示控制箱内的智能柜状态信息：包括柜内的温湿度信息、柜门状态信息、网络状态信息、排风系统状态信息等。（提供操作终端上述各项信息显示证明材料并加盖投标人公章）

13.权限验证：按照监管部门执行“双人双锁”要求，双人验证后方可打开智能柜。支持人脸识别验证登录系统，支持远程授权申请模式。

14.信息查询：前端软件应具有信息查询的功能，支持基本信息的查询，方便使用人员在前端进行信息查询。并支持查询试剂信息、人员信息和视频监控信息。

15.试剂称重：用户使用完后进行称量，应称重的试剂未称重放入智能柜，系统将自动进行语音提示；系统后台支持设置、修改试剂是否需要称重。

配套移动端系统功能

1.试剂申请：支持通过移动端进行试剂领用申请，填写对应的信息。信息包括：时间、位置申请人信息、申请试剂信息。

领用审批：支持试剂负责人及实验室管理员通过移动端，进行审批操作，进行临时授权。（提供手机端审批授权软件证明材料并加盖投标人公章）

2.查询：支持模糊搜索、多条件组合搜索等多重检索，一键查询库内物品信息、位置及危化品的MSDS信息。支持按照单个箱体的二级管理位置、操作人员、操作时间查询存取台账。

- 通风及电路改造

1.基于本次项目设备使用需求，需对设备安装实验中有需求的实验室进行通风及电路改造，改造后需满足智能危化品柜使用通风需求及用电需求，改造后必须满足本项目设备所有安装及使用条件。（投标人需提供承诺函并加盖公章）