液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪采购项目技术参数
设备1：液相色谱系统
1.1高压混合二元梯度泵

1.1.120-90uL自动连续可变冲程（提供软件截图证明）；

1.1.2流量范围：0.001 mL/min – 5.0 mL/min，递增率≤0.001 mL/min

1.1.3流量精度：≤0.07 %RSD

1.1.4压力范围：0~1300 bar

1.1.5梯度洗脱：0 – 100 %

1.1.6混合精度：< 0.15 %RSD

1.1.7混合准确度：± 0.35%

1.1.8延迟体积最小可达45ul（包含混合器）

1.1.9含真空在线脱气装置，每一通路内部体积≤1.5 mL

1.2自动进样器

1.2.1样品容量：130个以上2 mL样品瓶位，标准配置不足130位须增加辅助装置以满足

1.2.2进样范围：0.1 – 20 (L，单次增量≤0.1μL

1.2.3进样精度：< 0.15 % RSD 

1.2.4交叉污染度：< 0.001 % 

1.3智能化温控柱箱

1.3.1柱温范围：具有降温功能，4~110˚C (室温以下20˚C) （提供软件截图证明）；

1.3.2温度精度：( 0.05 (C

1.3.3温度准确度： ( 0.5 (C

1.3.4柱容量：同时放置≥8根色谱柱。
设备2：四极杆串联飞行时间质谱主机

2.1 ESI灵敏度：

柱上进样1 pg 利血平考察子离子174, 195, 397, 448 m/z， S/N> 500:1

2.2分辨率：> 25,000FWHM 

2.3动态范围：大于5个数量级

2.4质量精度： < 2 ppm

2.5质量范围： TOF 部分： m/z 20 – 20,000；四极杆部分：m/z 20 –4,000（提供软件截图证明）；

2.6质量精度的温度稳定性：当室温漂移 < 3 (C时，质量精度≤1 ppm   

2.7采样速度：每秒扫描≥50张谱图 

2.8离子源：独立ESI源

2.8.1喷雾针位置可适应不同的HPLC流速

2.8.2采用LC流路和质量参比样品双喷雾针设计。

2.9质量分析器:  

2.9.1四极杆质量过滤器：可控温至≥100℃，采用双曲面四极杆设计（提供软件截图证明）；

2.9.2碰撞反应池：线性加速六极杆高压碰撞室

2.10飞行管设计：采用反射式（V模式，非W模式），保证分析灵敏度，有特殊的稳定性技术，Invar合金材料、双层真空隔热夹套，保证常规实验室环境（15~30℃，湿度<85%）的使用

2.11检测器：光电倍增管，采用模拟数字转换（ADC）操作模式

2.12采集数据速度：≥4G Hz高速检测器

2.13真空系统: 配有一个大抽速的机械泵和两个独立空气冷却的差分分子涡轮泵。自动断电保护功能。

设备3：工作站
3.1软件要求：

3.1.1调谐和校准：全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需针泵，无需手动步骤。

3.1.2数据采集模式：包含全扫描、选择离子扫描、数据相关扫描、目标离子的质谱/质谱采集、自动的质谱/质谱采集以及一二级质谱同时采集等六种采集模式。

3.1.3 数据定性分析：包含解卷积功能、自动计算精确分子量、谱库检索、化合物结构推导等功能

3.2硬件要求：≥ 4核CPU, 内存≥8GB, 硬盘≥500GB ，数量≥4, ≥1G独立显卡，专业版或企业版操作系统，液晶显示器≥23英寸。

设备4：不间断电源

4.1功率不低于10KVA；

4.2延时时间不低于1小时。

设备5：氮气发生器

5.1最大气体输出流速：≥ 32 L/min 

5.2最大气体输出压力：≥ 6.9 bar。



