离子减薄仪购置技术参数

1. 离子源：两束独立可调节的全电磁线圈聚焦氩离子源，无永磁体，离子枪无任何耗材；

2. 加速电压范围：每支离子枪能量均包含100 eV 到 10 keV，满足高电压快速减薄，低电压精细修复；

3. 束斑尺寸：300μm到5mm，可连续调节；

4. 离子束束流密度：≥ 10 mA/cm2。可选择单个或者两个离子源工作，每个离子源都有独立法拉第杯直接检测电子束流值；

5.离子枪调节范围：不小于-15° ~ +10°；

6. 真空系统：两级真空系统：无油机械泵和不低于80L/s涡轮分子泵；

7.用户界面：触摸屏内嵌式用户界面，具备配方式编程功能，同时具备黑匣子事件记录器，可记录仪器故障信息；

8. 样品台：能够水平360度连续旋转，同时可进行摇摆，减小离子束减薄时带来的窗帘效应；

9. 配备预换样室设计，换样时间小于1min；

10. 控制系统：不小于10英寸触屏设计，可实现配方编程控制；

11. 具备系统自检功能及事件记录器，能够实时诊断设备状态及设备操作记录；

12. 配备高倍CMOS显微镜（含液晶显示器），可对减薄过程进行实时观察。

13. 配备液氮冷台及控温系统，温度调节范围-170℃~室温连续可调，一次加注可持续制冷18小时以上。