接触角表面张力测量仪技术要求

一、采购内容01—接触角表面张力测量仪

（一）设备信息

1.设备名称：接触角表面张力测量仪

2.数量：1套

（二）用途、功能和参数要求

1.用途要求

主要用于测量固体表面静态、动态和滚动接触角及表面能，液体表面界面张力等界面行为与力学性能的理化性能，研究固体表面的亲疏水特性，并预测液体对某种固体表面的浸润性，进行材料表面以及各种膜改性，评价表面处理程度、粗糙度，考察粘胶特性和表面清洁度。

2.功能要求：主要通过光学成像技术，精确测量液体在固体表面的接触角（判断亲疏水性及表面处理效果）与液体的表面张力 / 界面张力（评估表面活性及铺展渗透能力），部分还可扩展动态接触角跟踪、固体表面自由能计算、液滴滚动角测量等功能。

3.详细技术要求

1.1 接触角测量范围：0～180°，测量精度：±0.1°；顶视法测量接触角：0～90°，测量精度：±0.1°；

1.2 表面/界面张力测量范围：0.01～2000mN/m，测量精度：±0.01mN/m；

1.3 传感器：分辨率 1/1.2''CMOS/CCD，大小 11*7mm，USB3.0 接口，颞暗噪声不高于7e-，动态范围高于 30000e-；数据获取速度：不低于5G 字节/秒；

1.4 相机：角度±3度数字可调，视野范围 3.2mm*3.2mm～18.5mm*18.5 mm，具有红外过滤功能；

1.5 相机速度：要求速度 4200 张图像/秒以上，最大像素不小于 2000*1000pixe，拍照 160 帧每秒时不低于1200*1200pixe；

1.6 滴定系统：软件控制自动滴定系统，常规针头式滴定，软件控制自动递液系统，至少可进行三处不同位置预设，液滴体积精度不大于 0.001 微升；可生成最小液滴体积不大于0.005微升，液滴体积分辨率：0.0001微升；

1.7 滴定定位系统：配备样品滴定器自动定位系统，软件控制上下位移至少 100mm以上，升降速度 0.01～50mm/分连续可调，

1.8 样品台台面大小：100 mm* 100 mm，含样品夹；

1.9 最大可测样品体积：220mm *∞*275 mm（W*D*H）；

1.10 光源：高性能 LED 光源，并进行绝热和均一化处理，具有遮光栅格用于光宽调；

1.11 方向控制：样品台可以三维方向手动控制移动，x,y,z 三轴方向，x 轴最大位移距离不低于 100mm，y 轴最大位移距离不低于 100mm，垂直方向最大位移不低于 40mm，位移精度不低于0.1mm;

1.12 自动滚动角模块

1.12.1 软件控制的定位驱动器，至少可 90 度移动；

1.12.2 分辨率不低于 0.01°，精度为±1°；

1.12.3 最低速度：不高于0.1°/秒，最高速度：不低于30.0°/秒；

1.13 各种配件

1.13.1 1ml 带鲁尔接头的一次性注射器；

1.13.2 各种大小尺寸，各种材质带有鲁尔锁连接器的针头；

1.13.3 远程无线控制键盘；

1.13.4 适用于测量、纸、薄膜、纤维接触角的专用样品架

1.13.5 温控单元：温控范围：室温~700℃，最高温度不低于700℃，精度：±0.3K；升温速度可调，最高升温速度不低于1K/秒；具备3块特殊光学玻璃；具备气氛接口；

1.14 软件

1.14.1 中英文操作及输出软件：性能要求中的全部测量功能

1.14.2 具备强大的背景抗干扰能力，能在背景昏暗和视野内多液滴情况下准确识别液滴，计算接触角

1.14.3 具有智能测量功能，可预设和存储程序，测量方法可存储和选择，并可一键式按照序列测量；并能智能识别同一图片中多个液滴中的待测液滴；拍照必须有实时回放 500 帧以上照片和实时计算功能

1.14.4 接触角测量：测量静态、动态接触角（前进角和后退角）和滚动角，测量过程可以拍摄存储或实时分析，提供多种多种自动拟合方法（杨普拉斯方程法，圆法，椭圆法，切线法，手动高宽法，自动高宽法），并可自动测定粘附功，基线调整自动、手动、水平、曲面等方法。

1.14.5 表面能计算：提供至少九种计算方程，可以给出浸润性分析图谱，可计算固体表面的极性力、色散力和氢键组成。

1.14.6 表面张力计算：基于 Yong-Laplace 方程计算液体的表界面张力。