技术参数

一、总体技术要求

1、现有实验室已布置实验台和仪器设备等设备设施，安装调试期间应注意成品保护，如有损坏将由供货商照价赔偿。如需搬离需取得学院相关负责老师的同意搬离至指定地方。

2、设备类均需综合考虑现场实际条件，完成设备及其配套设施的采购、生产、运输、二次搬运、安装、调试、试运行等内容，以满足招标方设备使用需求。

3、设备安装需要在合适时间进行，安装期间为教学期间时，须采取必要措施尽量降低对教学的影响，其安装方案需报物理学院批准。

4、设备安装与调试规范须满足国家颁布最新规范。

二、技术参数

| 序号 | 项目名称 | 标的名称 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微纳光纤制备与传感实验系统采购项目 | 微纳光纤制备与传感实验系统 | 光谱分析仪 | 1、波长范围：600～1700nm 2、波长精度：±0.015nm(1450～1620nm)，±0.1nm(全范围) 3、波长分辨率设置：设置档位包括0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2nm 4、最小采样分辨率：≤0.001nm 5、采样数：101～200001，具备自动设置功能 6、功率灵敏度(最高灵敏度模式下)：≤-90dBm(1300～1620nm)、≤-85dBm(1000～1300nm)、≤-60dBm(600～1000nm) 7、最大输入功率：≥+20dBm(每通道、全波长范围) 8、动态范围（在0.05nm分辨率条件下）：≥73dB(峰值波长±1.0nm) 9、自由空间光输入测量：可对单模、多模光纤及自由空间光输入测量,并可对用APC接头输入时的光插入损耗进行修正 10、APP功能：APP功能，可以支持一键测试DFB-LD，FB-LD以及自定义新功能的扩展 11、波形记录功能：波形数据记录功能自动获取大于60天的功率和波长的变化曲线，且自带解析软件 12、内置校准光源：内置校准光源标配校准光源（宽谱光源+乙炔气体腔），无需外置光源即可完成波长和光轴校准 |
|  |  |  | 宽光谱光源 | 1、C+L波段，1528～1603nm 2、光谱平坦度:<3dB 3、输出光功率:≥20mW 4、光纤接头:FC/APC 5、通信功能和接口:支持上位机通讯 |
|  |  |  | 光纤拉锥机 | 1、夹具拉伸范围：20～140mm 2、夹具拉伸精度：≤0.75um/step 3、火头运动范围：≥70mm 4、火头运动精度：≤0.75um/step 5、氢气设置范围：0～300SCCM 6、氧气设置范围：0～100SCCM 7、拉力设置范围：≥5000g (MAX) 8、切割刀调节：软件可调 9、切割方式：陶瓷震动 10、CCD 检测：≥500W像素、监控测量 |