原子力显微镜采购项目技术参数
1.工作模式：轻敲模式，接触模式，相位成像模式，横向力模式，磁场力显微镜，静电力显微镜，表面电势显微镜，动态和静态力曲线测试，力阵列测量，纳米刻蚀，纳米操纵，高次谐波成像模式，频率调制模式，双频共振追踪模式，智能探针校准，智能编程模式，智能成像模式

2.扫描器

2.1扫描器须是X,Y,Z三轴分离的扫描器，X,Y,Z三个驱动轴须是严格正交；

2.2 X,Y方向的扫描范围不低于30μm，Z方向不低于5μm

2.3扫描器闭环噪音：X,Y轴闭环噪音<60pm（Adev,1Hz到1KHz带宽），在闭环条件下实现原子晶格的分辨率。

2.4 扫描速度：保证正常成像的前提下，2μm扫描范围时最高XY轴扫描线速度不低于40Hz 

2.5在没有外加防震平台的前提下，实现AFM方解石原子像测试要求。

3.系统高度噪音<15pm（Adev,1Hz到1KHz带宽）

4.控制器:

4.1至少二个全数字双频锁相放大器。其中2个为工作在20MHz的双频率数字积分锁相放大器；

4.2 BNC开放信号接口，用户可通过开放接口提取或控制系统，可与其他设备信号交换。

5操作软件：AFM的控制软件免费提供，同时必须开放操作软件的源代码，可进行自定义编程或二次开发，并提供终身免费维护及升级。

6.自动化控制：

6.1须通过软件控制激光点位置调节，无需手动调节。

6.2须通过软件控制光电二极管检测器自动归零，无需手动调节。

6.3具有软件自动进针进行智能扫描功能。

7.光电检测器测试带宽 ≥ 7MHz

8.压电力显微镜模式：压电力显微镜系统本身(无任何外加的锁相设备)即能够在该模式下实现单频压电力显微镜,双频共振追踪压电力显微镜,极化反转谱压电力显微镜测试以及矢量压电力显微镜技术。其中在双频共振追踪压电力显微镜模式中，同时在共振峰的两侧施加两个振动频率以实时的追踪共振频率的变化。测试电压≥±9V。

9.振频频率调制粘弹性成像：该模块能够在扫描成像的同时获得样品的粘弹性能。该模式中同时对探针施加振幅调制的信号和频率调制的信号，通过记录两路驱动信号的振幅和相位以及频率的变化，能够在轻敲模式扫描成像的同时获得样品的弹性模量，损耗因子以及粘弹性性能等最为全面的机械学性能。模量测试范围1MPa至100GPa

10.导电测试模块：探针夹持器增益不低于2nA/V，测试电流范围1pA-20nA，可在扫描形貌的同时得到电流图，还能进行单点的IV曲线测试。

11防震隔音系统： 须为原子力显微镜系统自身集成的一体式防震隔音系统。

12光学系统：CMOS像素点≥300万，光学分辨率≤1微米。



