- 项目技术参数

- 全钢边台、全钢仪器台、全钢中央台

1.1：规格

1）	全钢边台1：1000*1000*850mm

2）	全钢边台2：1500*750*850mm

3）	全钢边台3：1600*750*850mm

4）	全钢边台4：1630*750*850mm

5）	全钢边台5：1660*750*850mm

6）	全钢边台6：2000*600*850mm

7）	全钢边台7：2000*700*850mm

8）	全钢边台8：2000*750*850mm

9）	全钢边台9：2000*750*850mm，带双水，洗眼器、双滴水架

10）全钢边台10：2000*750*850mm，带水，洗眼器、滴水架

11）全钢边台11：2000*800*850mm

12）全钢边台12：2100*750*850mm

13）全钢边台13：2400*750*850mm

14）全钢边台14：2500*750*850mm

15）全钢边台15：2730*750*850mm

16）全钢边台16：3000*750*850mm

17）全钢边台17：3000*750*850mm，带水

18）全钢边台18：3550*750*850mm

19）全钢边台19：3550*750*850mm，带水，洗眼器、滴水架

20）全钢边台20：3600*750*850mm

21）全钢边台21：3600*750*850mm，带水，洗眼器、滴水架，带吊柜3600*300*600mm

22）全钢边台22：4000*750*850mm

23）全钢边台23：4400*750*850mm

24）全钢边台24：4400*750*850mm，带水、洗眼器、滴水架

25）全钢边台25：4800*750*850mm

26）全钢边台26：5500*750*850mm，带水，洗眼器、滴水架，带吊柜4600*300*600mm

27）全钢边台27：900*750*850mm，带水，洗眼器、滴水架

28）全钢仪器台1：1500*600*850mm

29）全钢仪器台2：1900*900*850mm

30）全钢仪器台3：2000*900*850mm

31）全钢仪器台4：2250*900*850mm

32）全钢仪器台5：2400*900*850mm

33）全钢仪器台6：2800*900*850mm

34）全钢仪器台7：3000*1000*850mm

35）全钢仪器台8：3000*900*850mm

36）全钢仪器台9：3500*900*850mm

37）全钢中央台1：3000*1200*850mm

38）全钢中央台2：3000*1500*850mm

39）全钢中央台3：3600*1200*850mm

40）全钢中央台4：4550*1500*850mm，带试剂架：3800*300*800mm，带水、洗眼器、滴水架

1.2 技术要求

1）采用钢制落地柜体结构，主箱体采用现代积木组合，分为上梁承重框架、储物柜体及底部地围保护框架三层独立模块。

2）实验台上梁承重框架：实验台台面下方与实验台柜体上方之间配备横梁承重框架，承重框架材料采用专用模具拉伸成型的≥1.2mm铝型材，转角连接插件采用锌合金插件，框架颜色为黑色。

3）下柜体材料：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。采用环氧树脂粉末喷涂，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。三抽储物柜及单门储物柜，必须具备三抽柜体可与单开门柜体快速调换位置功能，柜体尺寸：高度625~635mm，深度500~510mm。柜门与抽屉面板，双层结构，内外部都经过环氧树脂喷涂，总厚度达≥30mm，中间填充隔音材料。背板可拆装，方便安装维护。

4）拉手：门板及抽屉拉手均采用双斜面一体成型拉手，拉手与柜门或抽屉，是两个独立构件。

5）柜门、抽屉面板：单柜门以及抽屉面板须具备立体时尚感，均采用两侧双斜边设计，颜色采用低光白。

6）下柜体螺丝孔位预留：为方便现场安装，保护柜体表面防腐喷涂层。所有连接固定部分的螺丝孔位，预留拉铆螺母。使用不锈钢机丝螺丝，与预留孔位连接组装。柜体部分任何螺丝固定连接处，不得采用螺丝直接开孔工艺。

7）实验台地围--底部保护框架部分：实验台底部配置保护框架，材料：专用模具拉伸成型的≥1.2mm铝型材。转角连接插件为锌合金插件。颜色为黑色。

8）五金配件：导轨：采用≥1.2mm三节缓冲静音阻尼导轨。铰链：采用105°~110°、不锈钢缓冲防腐型铰链。

9）实验台内凹式洗手池：洗手池采用内凹进式结构，带独立的储物空间。

10）水龙头：一体成型实验室专用三口水龙头，主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂喷涂处理，防酸碱、耐热、耐腐蚀、防紫外线辐射。开关采用进口精密陶瓷阀心，可90°旋转。

11）水槽：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。

12）洗眼器：台式单口型洗眼器，采用加厚铜质、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；喷淋头采用软性橡胶，出水经换压出来呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。

13）滴水架：采用PP材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿，设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利用器皿的自然干燥；整体美观实用。

14）试剂架：由两根Y80*58*1.2mm厚医用工业铝型材、两侧功能板≥1.0mm厚冷轧钢板及上下端盖≥3.0mm厚冷轧钢板制做成300*80*L的立柱。层板整体400~410mm宽，采用≥10mm厚钢化玻璃，适合存放各种试剂，高度可以根据需求调整，防爆耐腐蚀；

15）吊柜：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。采用环氧树脂粉末喷涂，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

16)实验台面：采用≥15mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。为确保产品的稳定性，投标人投标时须提供：台面板生产厂家出具的产品授权使用证明及符合以下所有台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖生产厂家公章，并在复印件上有标明本项目专用的字样。

实验室工作台面对耐酸碱腐蚀性化学性能要求：参照GB/T 17657-2022：人造板及饰面人造板理化性能试验方法，要求超过19种化学试剂的测试，化学试剂包含：90%高氯酸，65%硝酸，37%盐酸，99%乙酸，85%磷酸，98%硫酸，氢氧化钾饱和，30%双氧水，碘酒，37%甲醛溶液，甲醇，28%氨水，氯苯，二氯甲烷，氢氧化钠等试剂，且检测结果均为表面无变化，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

实验室工作台面对吸水率要求：参照GB/T 4100-2015（陶瓷砖）附录G要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：平均值为≤0.004%，单个值≤0.01%，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

实验室工作台面对破坏强度要求：参照GB/T 3810.4-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥16086N，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

实验室工作台面对抗冲击性要求：参照GB/T 3810.5-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≥0.86，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

实验室工作台面对断裂模数要求：参照GB/T 3810.4-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：平均值为≥60.4Mpa，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

实验室工作台面对线性膨胀系数要求：参照GB/T 3810.8-2016要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：≤4.7×10-6℃-1，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

实验室工作台面对承重性能要求：参照T/CIQA 10-2020附录A要求，将750㎜*750㎜*15㎜样品放置在支撑架上，每边支撑架宽度为50㎜，在样品上均匀施加400kg载荷，保载不低于24H，加载面积650㎜*650㎜，检测结果为：样品未破损，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

实验室工作台面对抗菌性要求：参照JC/T 897-2014要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：大肠埃希氏菌≥99.95%,金黄色葡萄球菌≥99.99%，需提供CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告。

- 承重仪器台

2.1规格：1500*800*850mm,≥150mm厚大理石台面

2.2技术要求

2.2.1特点

1）台面采用优质天然大理石台面面板，整套隔振台的重量在300kg以上；

2）固有频率低、超高隔震性能；

3）采用天然大理石台面，表面精密磨削、抛光，颜色较暗可有效减少杂散光，适合用于各类科学实验，尤其适用于天平台使用。

4）隔振支撑采用复合的多种材料灌装，固体阻尼隔振，维护调整工作量少，结构稳固可靠：

5）台面耐酸耐碱，具有很高抗腐蚀性能。

2.2.2技术参数

1）隔振材料：支撑腿上方和下方均采用阻尼材料；

2）良好的刚度，负载时无变形；

3）平面度不大于：0.01~0.05mm；

4）平面粗糙度：0.8~1.6μm；

5）台面距地面高度：850mm。

2.2.3材质要求

1）台面：采用黑色天然大理石,经磨边抛光处理。可调范围：－10～＋15mm。

2）支撑架：45#钢静电喷涂框架，采用Φ80×80mm钢板折弯，表面经酸碱溶液除锈处理，经磷化、电咏、喷环氧树脂处理，颜色可选。

3）底脚：采用ABS系列底角。

2.2.3工作台性能

1）平面度：0.02~0.05mm/600×600mm，4支撑。

2）固有频率：4～7.5Hz，同负载和实际使用情况相关。

3）支架：整体焊接式四或六支撑结构，具有更好的刚性和稳定性，管支架带上下两套高度（水平）调整机构台面加支架总高度900mm，支撑架内部采用高密度材料灌装而成，加工工艺比较复杂，从而极大增加了支架的稳定性和抗干扰性。

4）压力轴承支撑点可调，包装配有扳手：调节支撑点下面的螺丝。

5）安装时请将包装打开，将大理石台面放置到支撑架上面，根据台面和支撑架的比例方正后调节支撑点下面的螺丝使台面达到水平。

- 超净工作台

3.1规格：

1）超净工作台1：830*510*1570mm

2）超净工作台2：1700*1100*1500mm

3.2技术要求

1）洁净等级：ISO：5级（Class：100级）​

2）气流类型：垂直层流/水平层流（二选一）​

3）气流速度：0.35-0.52m/s（可微调）​

4）噪音水平：≤62dB(A)​

5）台面材质：304不锈钢材质（耐腐蚀、易清洁）​

6）过滤系统：初效+中效+高效过滤器（HEPA：过滤效率≥99.995%）​

7）电源要求：AC 220V±10%，50Hz​

8）整机功耗：≤300W（含照明、风机）​

9）安全防护：紫外灯与风机联动（防泄漏）、过载/漏电保护

- PP边台、PP中央台

4.1 规格

1）PP边台：2000*750*850mm，带水盆、洗眼器、滴水架

2）PP中央台：3000*1500*850mm，试剂架

4.2技术要求

1）PP聚丙烯板材：符合国家级实验室检测标准、同质量标准PP聚丙烯板，厚度≥8mm

2）底柜：采用≥8mm聚丙烯板材，所有板材的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。

3）抽屉：采用≥8mm聚丙烯板材，抽屉面板为双层结构，内部填充消音材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉设计应方便拆卸。

4）门板：采用≥8mm聚丙烯板材，门板为双层结构，内侧设有防撞橡胶垫。

5）活动层板：采用≥8mm聚丙烯板材，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm。

6）柜体：柜体深度≥520mm，高度（含调整脚及台面厚度）除有特别说明外，为850±5mm。

7）配件要求：优质三节静音滑轨或美式承重导轨，承重要求≥50kg，耐腐蚀、承重，并保证抽屉拉出3/3，下垂度≤20mm，抽拉次数＞5万次，内设置有防撞装置，滑轨流畅；铰链为PP材质，开启角度≥90度，开合时无噪声，次数≥10万次，防锈、耐腐；把手为PP材质一体成型拉手，结实耐用，美观大方，边缘美观光滑，不伤手。

8）背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。

9）服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。

10）台面：采用15mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。

11）水龙头：一体成型实验室专用三口水龙头，主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂喷涂处理，防酸碱、耐热、耐腐蚀、防紫外线辐射。开关采用进口精密陶瓷阀心，可90°旋转。

12）水槽：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。

13）洗眼器：台式单口型洗眼器，采用加厚铜质、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；喷淋头采用软性橡胶，出水经换压出来呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。

14）滴水架：采用PP材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿，设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利用器皿的自然干燥；整体美观实用。

15）PP试剂架：PP立柱，立柱采用≥10mmPP聚丙烯板材经雕刻加工而成，保证强度及承重性能；

托板架及层板：采用PP托架，PP层板整体美观、跨度合理，高度可自行调节，二层；多功能防溅插座安置在试剂架上每隔1米或根据使用需求安装五孔插座和网口终端，均匀分布；

- 通风柜

5.1规格：

1）通风柜1：1500*900*2350mm，带排风系统

2）通风柜2：1500*900*2350mm，带水盆,带排风系统

3）通风柜3：1500*900*2350mm，带水盆,带排风系统和废气处理

5.2技术要求

1）壳体部分：采用≥10mm厚优质阻燃PP板制作柜体。

2）柜体内衬与导流板：采用≥8mm厚优质阻燃PP板制作底板，外部采用≥5mm改性玻璃钢一体成型，表面增涂一层抗酸碱197#环氧树脂。

3）顶板视窗：升降门采用滑道设计，此设计无噪声、无晃动、具有安全式自锁功能，并可停留在任意位置，操作方便。视窗≥6mm厚钢化玻璃，带PVC护套钢丝绳，≥φ8mm（或同步轮），护套与钢丝绳为一体，具有防腐、耐磨特点，配重箱采用PP壳体，且带有防腐PP盖，无级平行式升降，施以＜0.5kg压力可停留在任何位置，可以上下推拉，利于实验物品的存放。

4）窗口把手：厚≥2.0mm环氧喷涂的铝型材。

5）照明：防腐灯座，LED灯，照明不少于350LUX。

6）台面：采用15/20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面。耐强腐蚀、超强耐磨、耐刻划、便于清洁，使用寿命长，为保障整体台面的美观度：台面胚体需为黑色，釉面颜色九色可选，台面要求同全钢台面。

7）水龙头：一体成型实验室专用三口水龙头，主体为加厚铜质，表面高亮度环氧树脂喷涂处理，防酸碱、耐热、耐腐蚀、防紫外线辐射。开关采用进口精密陶瓷阀心，可90°旋转。

8）水槽：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱、耐热；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。

9）洗眼器：台式单口型洗眼器，采用加厚铜质、高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；喷淋头采用软性橡胶，出水经换压出来呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。

10）滴水架：采用PP材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿，设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利用器皿的自然干燥；整体美观实用。

11）排风系统和废气要求：

通风柜1：每个通风柜采用斜流风机直排，风量1730-2180m³/h，静压：600~700Pa，输入功率：≥0.25kW，电压：380V，最大噪声：≤68dB，PP风管尺寸：Φ300~350mm，附属电控系统。

通风柜2：采用PP风管对接原有旧系统。

通风柜3：室内安装活性炭+风机一体机，设备风量：1500-3000m³/h，电压：220V，功率：≥2.2kW，设备尺寸：1200*800*800mm。

- 万向排风罩

6.1规格：DN110

6.2技术要求

1）材质：采用高密度PP。

2）管道：直径≥75mm。

3）罩口：直径≥375mm。

4）风量调节阀：可调节风量大小。

5）旋转管箍装置：铝合金喷塑。

6）关节调节旋钮：铜质喷塑，内嵌不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。

7）关节密封圈：采用高密度橡胶。

8）关节连接杆和关节弹簧装置：采用304不锈钢材质。

9）固定底座：模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落

10）覆盖范围：长度3.1±0.1米，独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸最大活动半径≥1600mm。主体最大拉伸角度135°，支架总长度≥990mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。

11）抽气罩吊顶处配有三种不同规格装饰盘，确保抽气罩安装后吊顶处不会出现黑边，保证实验室的整体美观。

- 储物柜

7.1规格：900*450*1800mm

7.2技术要求

1）框架：采用≥30×30mm铝型材框架制成，铝型材表面经环氧粉沫喷涂处理，柜体间转角处由模具开发专用合金连插件连接。

2）柜体：采用≥15mm优质E1级三聚氰胺中密度板，周边以PVC封边条封边。

3）门板、抽屉面板：采用≥15mm厚优质E1级三聚氰胺中密度板，周边以PVC封边条封边，作防潮处理，黏结牢固耐用。

4）层板：采用≥18mm厚的优质E1级三聚氰胺中密度板，上下各2层活动层板。

- PP试剂柜

8.1规格：900*450*1800mm

8.2技术要求

1）主体采用≥8mm优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。

2）连接部分所有的内部连接装置都隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。

3）上玻璃门嵌入≥4mm厚安全玻璃，下PP门板。主体为拆装结构，尺寸均可定制。

4）配件：合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度；特点美观，便于拆装，整体耐高温≥100℃，耐腐蚀，不生锈，使用寿命长。

5）柜内上部2块层板（器皿柜为孔板），下部1块层板（器皿柜为孔板，底部带接水盒）并设有挡边防止物品滑落。

- 危化品柜

9.1规格：1060*860*1650mm

9.2技术要求

1）柜体采用≥1.0mm厚钢板，进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。

2）结构为整体焊接成型，柜体双层结构，双层加厚门板，整体加固。

3）柜体内部预留层板孔，可根据柜子大小配置不同数量活动层板。

4）合页选用304不锈钢长条合页，经久耐用，不生锈。

5）层板同柜体材质，层板托采用304，≥1.0mm厚不锈钢板冲压成型，承重好。

6）锁具配置普通机械锁，门顶上及侧面为双锁芯。

- 气瓶柜

10.1规格：900*500*1800mm

10.2技术要求

1）柜体可采用≥1.0mm厚钢板制作，进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。

2）涂层表面经去污去油水洗铜化，环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。

3）结构整体为拆装型，柜体单层结构，门板双层加厚，整体加固。

4）柜体内部底部为活动翻板，方便气瓶进出柜体。

5）钢制抱箍可上下调节高低，活动扣链条。

6）门轴式弹簧插销，使门更灵活轻巧。

7）铝合金拉手门锁，一字型美观，耐用。

8）门板上方为圆形小视窗，嵌入≥5mm厚钢化玻璃，可视性好，方便观察。

9）根据不同气体种类，可内置报警探头及报警器（外接的除外）。

- 生物安全柜

11.1规格：1500*730*1950mm

11.2技术要求

1）洁净等级：ISO：5级（Class：100级）​

2）气流类型：垂直层流/水平层流（二选一）​

3）气流速度：0.35-0.52m/s（可微调）​

4）噪音水平：≤62dB(A)​

5）台面材质：304不锈钢材质（耐腐蚀、易清洁）​

6）过滤系统：初效+中效+高效过滤器（HEPA：过滤效率≥99.995%）​

7）电源要求：AC 220V±10%，50Hz​

8）整机功耗：≤300W（含照明、风机）​

9）安全防护：紫外灯与风机联动（防泄漏）、过载/漏电保护

- 悬空吊柜

12.1规格：7000*300*2800，吊柜下方带落地钢架

12.2技术要求

1）采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，所有钢制部件先经脱脂、水洗、酸洗、中和、磷化、高压冲洗、烘干防锈。

2）采用环氧树脂粉末喷涂，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

- 货架

13.1规格：2000*500*1500mm

13.2技术要求

1）立柱采用≥1.0mm厚钢板折弯成≥50*80mm C型材,横拉为≥25*50*1.0矩管，斜拉为≥20*20*1.0方管。经冲压，组合整体焊接为H型侧架。

2）层板采用≥0.8mm厚钢板，四周双重折边防止人员及物体损伤。内焊加强筋。

3）层板高度可根据使用调节，每格调节高度为≥75mm。

4）横梁采用≥40*60*1.0P型型管，稳定性好，承重性强。

5）挂片采用≥1.0mm厚钢板，经模具冲压成L型。

6）所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击，耐腐蚀。

7）承重性能每层层板承重力≥300kg，四层活动层板。

- 斜流风机

14.1规格：

1）斜流风机1：含风机、10m风管和通风控制

2）斜流风机2：含风机、20m风管和通风控制

3）斜流风机3：含风机、4m风管和通风控制

4）斜流风机4：排风罩400*400,含风机、10m风管和通风控制

14.2技术要求

- 风量：1000-1410m³/h

- 静压：450~550Pa

- 功率：≥0.2kW

- 电压：380V

- 最大噪声：≤65dB

- PP风管尺寸：Φ160-250mm

- 附属电控系统

- 304不锈钢排风罩尺寸：≥400*400*250mm，可上下伸缩

- 热交换风机

15.1规格：配套补风与排风、20mPP风管和通风控制

15.2技术要求

1）风量：1000-1500m³/h

2）机外静压：70~90Pa

3）送/排风功率：大于等于0.25kW

4）电压：380V

5）最大噪声：≤55dB

6）外形尺寸：≥1400*1418*500mm