附件5：

拟购时间-分辨磁光克尔显微光谱系统基本情况

（一）拟购设备用途、功能

拟构建“时间分辨磁光克尔显微光谱系统”。该设备综合极端条件：超低温、强磁场、强相干光场、电场等，开展微纳尺度物理现象的实验观测，为物理前沿领域关键技术和科学问题探索提供强有力平台。该设备将作为综合性实验教学平台，弥补新兴学科中实验教学实例以及实验平台短缺的问题，将用于《大学物理实验》、《近代物理实验》教学环节以及《半导体物理学》、《激光原理与技术》和《电磁学》等课程的实验教学环节。

该项目的建设将极大的提升我校物理基础学科的教学及教研能力，进一步支撑我校强势学科的巩固发展。培养一批数理基础扎实、创新能力突出、具有国际视野的基础学科人才，也将快速催生一系列独具创新的高质量教学及教研成果。推进学校强基计划建设再上新台阶，该项目的建设具备必要性和急迫性。

（二）拟设技术参数

1.	7特斯拉低温光学系统

1.1温度控制

1.1.1温度范围：1.7K~350K

1.1.2温度稳定性：±0.2%（T<20K）±0.02%（T>20K）

1.1.3系统冷却时间：≤24小时

1.1.4不更换样品降温至4K时间：≤2.5小时

1.2磁场控制

1.2.1最大磁场强度：≥±70,000 Oe（±7T）

1.2.2磁场均匀度：±0.3%（3厘米球）

1.2.3加场速度：零场加至7T<30分钟（典型值~25分钟）

1.3光学窗口：

1.3.1窗口数量：1个顶部窗口，50mm直径，净孔径≥40mm；7个侧窗位置，40mm直径，净孔径≥24mm。

1.3.2窗口更换：用户可根据需要自己更换窗口，提供原装配套工具。

1.3.3顶部近工作距离窗口：窗口总厚度最小可达3mm

1.4样品腔

1.4.1样品空间：≥85mm直径，≥80mm高度

1.4.2样品环境：低温真空环境

1.4.3样品安装：样品托安装方式，方便电学通道连接。

1.5电学通道

1.5.1直流通道：系统配备不少于16根DC通道，内部经过热沉处理连接到样品台底座。

1.5.2低阻通道：系统配备不少于30根位移器通道，为安装低温位移器和扫描台备用。

1.5.3电学通道升级：系统留有电学通道升级位置，供升级更多DC通道或RF通道。

1.6振动稳定性

1.6.1采用多重阻尼式悬挂，冷头不与样品台刚性连接，减少振动。

1.6.2震动稳定性：<10nm峰-峰值

1.7软件控制

1.7.1拥有基于Windows系统的高稳定性专用控制软件，并且兼容Labview通用软件

1.7.2程序能控制所有硬件设备和记录所有硬件状况

1.7.3能方便售后工程师通过网络进行远程诊断和测量实时监控

1.8制冷系统

1.8.1采用高效稳定的水冷型压缩机，配备脉冲管冷头

1.8.2全氦气启动，从首次安装启动到日常运行都不需要灌装液氦

2.全自动微区光电测试系统

2.1显微成像模块

2.1.1见光相机：像素≥20M pixels，CMOS传感器尺寸≥1 英寸;

2.1.2照明光源： 科勒照明， LED面光源，亮度连续可调；

2.1.3双物镜电动切换（不同功能需手动更换物镜，并校准光路）；

2.1.4物镜配置：

（1）反射式物镜，使用波段：450 – 2000 nm，倍数：40X，NA≥0.4，工作距离≥7mm；

（2）长工作距离近红外兼容物镜，使用波段：480-1800 nm，倍数10X，NA≥0.25，工作距离≥25 mm；

（3）长工作距离近红外兼容物镜，使用波段：480-1800 nm，倍数50X，NA≥0.4，工作距离≥10 mm；

2.1.5成像模块可电控完全移出光路，且不影响样品面光斑位置；

2.1.6磁体侧面光学窗口预留空间，以便后期搭建面内磁场光路。

2.2 MOKE&RMCD模块

2.2.1提供磁光克尔光路

2.2.2所需的配套设备：

（1）锁相放大器：双通道，频率范围：DC-102kHz，噪声：5nV/√Hz；

（2）低噪声前置放大探头：波段范围：320-1060 nm，有源区直径≥4 mm；

（3）光弹调制器：频率：50kHz，使用波段覆盖400-1000nm，通光口径≥15mm；

（4）斩波器：频率范围：1Hz-10kHz，分辨率：0.01Hz；

2.2.3克尔角分辨率：≤ 1 mdeg；

2.2.4一次扫场同时获得RMCD和MOKE数据；

2.2.5电控切换成像与测试；

2.2.6电控功率；

2.2.7 Mapping功能，配合低温磁体设备内置压电台。

2.2.8不包含激光光源，可定制引入外部光源，或与拉曼光源共用。

2.3共聚焦Raman&PL模块

2.3.1 532 nm 单频激光器，功率≥100mW；

2.3.2拉曼最低波数：＜ 80 cm-1；

2.3.3空间分辨率：＜500 nm （532 nm激光，NA0.85物镜下）；

2.3.4电控偏振扫描：532nm零级半波片，起偏&检偏，角度分辨率 0.1125 deg；

2.3.5电控功率调整；

2.3.6 Mapping功能，配合低温设备内置压电台。

2.3.7除光路基本元件外，还包含以下光学元件：

（1）短波通滤光片：截止波长：632.8 nm，通光孔径≥22 mm，OD≥6（632.8 – 770 nm）；

（2）短波通滤光片：截止波长：715 nm，通光孔径≥22 mm，OD≥6（715 – 1000 nm）；

（3）短波通滤光片：截止波长：758 nm，通光孔径≥22 mm，OD≥6（768.5 – 950 nm）；

（4）长波通滤光片：截止波长：785 nm，通光孔径≥22 mm，OD≥5（270 – 790 nm）；

（5）长波通滤光片：截止波长：937 nm，通光孔径≥22 mm，OD≥5（770 – 937 nm）；

（6）长波通滤光片：截止波长：1064 nm，通光孔径≥22 mm，OD≥5（270 – 1064 nm）；

2.4偏振SHG模块

2.4.1激发光源：配合用户提供的激光器；

2.4.2电控偏振扫描：起偏&检偏，角度分辨率 0.1125 deg；

2.4.3 Mapping功能，配合低温设备内置压电台。

2.4.4包含以下光学元件：

（1）线栅偏振片：尺寸：直径25mm，适用波段：420-700nm；

（2）线栅偏振片：尺寸：直径25mm，适用波段：250-4000nm；

（3）二向色镜：短波通，尺寸 25 mm x 36 mm截止波长：650 nm；

（4）二向色镜：短波通，尺寸 25 mm x 36 mm截止波长：950 nm；

（5）二向色镜：短波通，尺寸 25 mm x 36 mm截止波长：805 nm；

（6）平板分束镜：分光比：50：50，尺寸 25 mm x 36 mm，厚度：1 mm，镀膜：400-700 nm；

（7）零级四分之一波片组，SM1外螺纹安装，包含以下波长：488 nm，514nm，1030nm，1550nm；

（8）零级二分之一波片组，SM1外螺纹安装，包含以下波长：405nm，488nm，514nm，561nm，633nm，780nm，808nm，980nm，1030nm，1550nm，1310nm。

2.5泵浦探测光路模块

2.5.1可见光电探头：增益可调，温度补偿，光谱范围：400-1000nm，带宽：DC-400MHz；

2.5.2近红外光电探头：增益可调，温度补偿，光谱范围：900-1700nm，带宽：DC-400MHz；

2.5.3双色光合束泵浦探测光路；

2.6软件

2.6.1支持电动组件的联合控制，可实现例如相机框选扫描，相机界面移动样品与对焦，电动物镜切换，光路模式切换，电控功率调整，配合光谱仪或锁相放大器实现样品扫描成像，偏振扫描成像等；

2.6.2基于全电动化设计，可配合远程控制软件，实现远程测试。

2.7超连续可调激光光源

2.7.1超连续谱光源

（1）平均功率: ≥5.5W；

（2）光谱范围: 410nm-2400nm；

（3）重复频率: 78MHz；

（4）可见光功率：≥1500mw；

2.7.2滤波器

（1）内置 2 个晶体；

（2）可调谐输出波长范围：

VIS-nIR晶体 500nm-900nm 线宽 3.5-14nm；

nIR晶体 1100nm-2000nm 线宽 6.4-19.8nm；

3.低温纳米移动台：包含XYZ三轴位移器与XY方向扫描器

3.1 xyz方向位移器需采用钛金属材质，兼容温度≤4K及磁场≥7T；

3.2 xyz方向纳米精度位移器，位移行程≥5.5mm*5.5mm*4.8mm；

3.3 xyz位移器精细位移模式行程0-3.5μm@300K，0-0.5um@4K；

3.4 xy位移器尺寸不大于34 mm*30mm（位移器处于零位时）

3.5 z位移器尺寸不大于24 mm*24mm（位移器处于零位时）

3.6 xyz位移器需带有闭环传感器，传感器分别率≤200nm，重复精度≤1um

3.7 xyz位移台需配有专门的闭环控制器

3.8 xy方向纳米精度扫描台，行程范围≥ 30μm * 30μm（4K温度下）