原位加热数显电池测试系统技术参数

一、傅里叶红外光谱仪
1.1光谱范围： 8,000 – 350 cm-1
1.2分辨率: 0.4cm-1—256 cm-1连续可调，调节精度优于0.05cm-1
1.3波数精度：优于<0.0005 cm-1 @ 1,554 cm-1（10次重复测量标准差）

1.4信噪比：高于14,000:1 (无吹扫下，峰-峰值，5秒钟测量@光谱分辨率4 cm-1)

高于60,000:1 (无吹扫下，峰-峰值，1分钟测量@分辨率4 cm-1)

1.5干涉仪：动镜为立体角镜的迈克尔逊干涉仪，非动态准直补偿型干涉仪，避免额外的机械故障，干涉仪质保十年（需提供制造商盖章的干涉仪角镜设计图和实物图和十年质保证明）
1.6光源：预准直、高能量技术的中/远红外光源，支持热插拔，即插即用。采购人至少可选4个不同的光源或带水冷

1.7 分束器：配置KBr分束器，可升级硒化锌分束器以防止潮气影响

1.8检测器：采用最新技术，至少可以同时安装七个检测器，计算机控制，直接输出数字信号，标配中红外DLATGS检测器，配置数字化的MCT等低温检测器用于原位反应高灵敏度及快速分析，自动切换各个检测器。

1.9 A/D转换：真正24位动态范围A/D转换器，适合于各种扫描速度，双通道数据采集。

1.10光阑：高精度≥13位光阑可调，最大8mm，最小250um，精确设置光阑尺寸。（需提供制造商盖章的参数彩页证明）
1.11光谱仪联用扩展：光谱仪具备多个进/出口光路，可在左右两侧连接多种外接附件。包括但不限于外置TGA连接附件、用于振动圆二色性（VCD）和偏振调制红外反射吸收光谱（PM-IRRAS）的偏振调制附件。

1.12网络化：红外主机与计算机之间通过“以太”网卡连接，无任何限制。红外主机在网络中“即插即用”；计算机可远程控制、采样及数据处理；实时数据共享。

1.13智能窗口：主机所有窗口配置磁性法兰，窗片电子编码，窗片材料实时储存在对应的谱图中，方便采购人扩展不同谱区。

1.14 双样品仓：主机可选两个独立的透射样品仓，第二样品仓可以实现常规液体、粉末透射测试，还可以升级气体测试以及漫反射附件等，计算机控制切换。（需提供制造商内部结构佐证，并提供制造商官方盖章）
1.15 软件分析功能：最新的AI人工智能混合物检索软件，可检索8种组分以上的混合物，并给出拟合图残差图，以及各组分的单谱图，且给出解析结果的匹配度建议，无需用户预判，软件自动推荐最佳组分数的结果。（需提供制造商软件截图佐证，并提供制造商官方盖章）
二、原位电化学附件
2.1原位电化学红外-质谱联用装置，入射角60°，设有调节功能，可以通过转动旋钮调节反射镜左右移动以提升光通量，从而提高数据信噪比。

2.2光路具备伸缩功能，可以通过调节装置两端的镜头伸缩与红外仪器实现密封，可通气维持光路中气氛的稳定性。

2.3可实现内反射、外反射和otto三种测试模式。

2.4光路系统表面有一层防腐蚀的保护薄膜。

2.5测试范围4000-1000/650 cm-1
2.6晶体尺寸：25*20*r10 mm

三、固态电池变温池
3.1 控温加压固态电池原位质谱池，主体采用不锈钢材质，搭配高纯PEEK结构，氟橡胶圈密封，支持0–10 MPa的机械式均匀加压，满足固固界面贴合需求。
3.2设备搭载控温模块，工作温度区间为RT～150 ℃。

3.3电解池可适配充放电、CV、EIS等常规电化学测试。

3.4配套气路采用惰性管路设计，高纯氩气/氮气作为载气，可同步采集电化学、温度、压力与原位气体质谱信号，适用于全固态/半固态电池界面副反应及气体演化机制研究。

四、电脑

4.1 主机不低于i5处理器，含运行内存不低于16G、机械硬盘不低于1T、显示器不低于27寸。
