附件3：

拟购分析型流式细胞仪基本情况

（一）拟购设备用途、功能

购置的分析型流式细胞仪能用于蛋白质总量测定、生物活性的测定、细胞周期、DNA含量分析、RNA测量与分析、细胞凋亡、细胞表面标志和细胞内抗原物质分析、细胞受体与免疫细胞功能的分析等方面，具备高速检测多种样本、同时检测至少19种指标、自动上样检测、弱表达指标检测、自动优化增益值、自动补偿、自动校准等功能。

（二）拟设技术参数

1.光学系统

1.1激光配置:配置≥5根全固态激光器，必配激光波长： 375±5nm、405±5nm、488±5nm、638±5nm、561±5nm，≥19个独立荧光检测器；可同时检测≥21个光学参数（含1个FS参数，1个SS参数，≥19个荧光参数），且所有荧光通道检测波长都为带通；

1.2后期可升级水平（提供厂商官方彩页或网页截图）：可升级光谱模块，光学检测通道：≥80个，同时具备传统补偿计算能力和光谱补偿计算能力；

1.3具有激光智能监控系统：具有激光温度控制功能，确保仪器稳定性和检测结果可靠性不受环境影响；能自动监测并调节激光功率；

1.4每个荧光检测通道可选配特定波长滤光片系统；

1.5固定校准的光路设计，滤光片可以灵活插拔，不影响光路；

1.6光信号收集系统：镜头NA≥1.3。

2.电子和检测系统：

2.1.动态范围：0-107；

2.2.数字化采样频率≥25MHz；

2.3.检测速度≥30,000 events /s；

2.4. CV <3%；

2.5采用光纤二极管APD类高灵敏度检测器，能更好提高信号分辨率及获得更准确的数据；

2.6 FITC灵敏度≤ 30MESF，PE灵敏度≤ 10MESF（提供厂商官方彩页或网页截图），灵敏度越高，越有利于弱表达指标的检测；

2.7侧向角分辨力：＜80nm，满足外泌体、细菌或类似微颗粒分析使用，拓展小颗粒应用，要求提供实验检测图（要求检测颗粒和背景分开）。

3．液流和上样系统

3.1采用经典稳定的鞘液流聚焦原理；

3.2检测过程中，具有自动反冲洗去除堵塞功能；

3.3流速：10μL/min到240μL/min连续可调，调节精度1μL/min；

3.4上样系统：兼容多种上样管（5ml流式管、1.5ml或2ml EP管）和96孔板上样，具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染；

3.5自动上样装置：具备自动上样装置，自动上样和单管上样一键切换，适配多种96孔板自动上样；

3.6采用无脉冲蠕动泵上样，非注射泵和正压上样，能进行连续上样，节省样本；

3.7具备无需微球的绝对计数功能，在检测同时即可自动计算样本浓度，结果准确；

3.8单管上样模式，最小上样体积≤10μL；

3.9具有鞘液和废液传感器，自动感应鞘液压力和废液桶液面高度，自动报警。

4.软件系统

4.1可选择切换中、英文界面；

4.2实时的电压调节, 具备图形上直接拖动调节电压功能，无需输入数字，直观方便；

4.3具备自动补偿设置：全矩阵荧光补偿，自动补偿调整，图形上直接拖动调节补偿，直观方便；

4.4具备再次调节电压/增益后，补偿自动调整功能，无需人工再干预（提供软件截图证明）；

4.5具备符合21CFR part11 的审计追踪功能。

4.6专业工作站：Inter i7，最高CPU≥3.9 GHz，内存≥8GB，高性能显卡，显存≥4GB，高清显示屏(1个)≥24英寸，显示屏分辨率≥1920 x 1080，硬盘≥1TB，DVD+/- RW刻录，Windows 10 professional(64 位)以上版本操作系统。