第一节 技术参数

高分辨聚焦表面成像系统采购

一、设备用途：

1.主要用于材料的高分辨形貌观察和微区的结构分析、系统有电子光学系统、高压系统、真空系统等部分组成。可以在极短时间内得到高分辨率的图像观察。

二、技术参数要求：

1.1、主机结构：桌面型台式主机设计；

1.2、安装要求：无需减震台，安装在实验台桌面上即可满足测试要求；

1.3、电力要求：使用220V、50Hz市电，主机功率1KW；

二、电子光学：

2.1、加速电压：连续偏压设计，3kV~18kV连续可调，调节步进1kv；

2.2、电子枪：钨灯丝与韦氏帽一体化设计，更换灯丝不需要额外清洗韦氏帽；

2.3、电磁透镜：一体式聚光镜，电磁式物镜光阑，无手动调节部件；

2.4、放大倍数：≥200,000倍；

2.5、分辨率：SE及BSE两种分辨率均优于6nm@18kV；

三、信号探测器：

3.1、BSE探测器：具备自动偏转功能，四分割设计，四个象限可单独或组合成像，探头活性面积≥80mm²（需提供彩页或官网截图证明资料）；

3.2、SE探测器：高真空二次电子探测器；

3.3、信号成像：可同时采集SE及BSE图像，可将两种信号按照任意比例混合成像；

四、样品仓：

4.1、自动样品台座:两轴马达驱动:X≥ 60 mm,Y≥ 50 mm，具有X、Y坐标回位功能，重复定位精度优于5um；

4.2、样品仓尺寸：≥180x170x125mm；

4.3、最大样品尺寸：≥100*70*65（XY移动行程不受限制的情形下），≥140*130*65（样品台不能移动）；

4.3、样品台拓展：可拓展减速样品台及电镜原厂的多种原位样品台，如加热、制冷、拉伸等；

4.4、光学导航：内置光学导航相机，在导航图片上实现点哪看哪；

4.5、仓内相机：配备样品仓内侧视相机，实时观察样品仓内情况；

五、真空系统：

5.1、一级真空泵：机械泵，后期只需更换泵油和滤芯，无需维护；

5.2、二级真空泵：磁悬浮涡轮分子泵，分子泵抽速≥84L/s；

5.3、真空逻辑：配备真空规实时监测，全自动控制；

5.4、换样时间：高真空模式下换样时间＜60s；

六、工作站：

6.1、电镜软件：基于Windows平台，全中文界面设计，软件终身免费升级；

6.2、自动功能：一键自动调整亮度、对比度、聚焦；

6.3、图像尺寸：存储原图的长宽比为1：1；且可选像素不少于4种规格：512*512像素、1024*1024像素、2048*2048像素、4096*4096像素；

6.4图像格式：BMP,TIFF,JPEG,PNG等；

6.5图像测量：可测量距离、角度等。

三、配置：

1、台式扫描电子显微镜主机（含：电子光学系统（高压源、电子枪、磁透镜）、涡轮分子泵、离子泵、样品仓、两轴电动） 1套；

2、四分割背散射电子探测器1个；

3、二次电子探测器（SE） 1个；

4、光学导航 1个；

5、样品仓内相机1台；

6、计算机处理及图像显示系统（含操作软件）1套；

7、前级泵 1台；

8、工具包 1套。