微纳电子电路数字制造系统采购项目技术参数

主要技术参数：

1.器件制备区域：≥100*200mm

2.重复定位精度： ±20um

3.温湿度要求：15-40℃ (5-80RH 无冷凝)

4.环境净化系统： 支持 PM2.5 、挥发性气体净化 (在实验室环境条件下 PM2.5< 15、TVOC<0.1mg/ m³ ，使用检测仪检测后,可以达到 PM2.5<8 、TVOC<0.01mg/ m³)

5.喷墨打印模块：压电式喷墨打印,不少于4个 通道独立腔室,可以单独使用 （要求提供公开宣传资料或者说明书或者第三方检测报告作为证明文件）

6.直写模块：可实现点胶直写功能，支持14G~34G 标准孔径点胶针头 （要求提供公开宣传资料或者说明书或者第三方检测报告作为证明文件）

7.刮涂模块：可实现狭缝涂布功能，包含接触式和非接触式两种刮刀，刮涂刀片宽度不小于40mm ，接触式刮刀间隙高度 100um （要求提供公开宣传资料或者说明书或者第三方检测报告作为证明文件）

8.模块切换：喷墨打印模块、直写模块、刮涂模块不同工艺模块可实现无拆卸切换 （要求提供公开宣传资料或者说明书或者第三方检测报告作为证明文件）

9.打印观测系统：集成工业相机，可观察薄膜表面打印墨水状况

10.异层打印定位系统：集成工业相机，支持异层打印时喷头或基底层的定位

11.真空吸附功能：提供真空吸附功能

12.基板加热板功能：支持最高 90℃加热

13.多通道打印：支持手动多通道打印

14.波形电压设置：支持波形百分比调整

15.喷头保湿系统：可提供喷头保湿装置，维持喷头良好喷墨状态

16.喷头清洗装置：打印前对喷头进行清洗，提高喷墨效果

17.支持 Bitmap 、TIF 图形文件、DXF 文件和 Gerber 文件输入

18.支持电子器件绘图和设计

19.支持喷墨打印、直写和刮涂功能

20.镀膜模块1：直流溅射，支持金属靶材

21.镀膜模块2：射频溅射，支持无机非金属靶材

22.内置参数：内置≥20种靶材溅射参数，包括金、铂、铬、钨、钛、铝、镍等常用靶材和ITO、AZO等非金属氧化物靶材，可一键调用；（要求提供公开宣传资料或者说明书或者第三方检测报告作为证明文件）

23.具备膜厚控制模块：可实现纳米级膜厚控制（要求提供公开宣传资料或者说明书或者第三方检测报告作为证明文件）

24.真空系统：涡轮分子泵+旋片泵

25.真空测量：复合式真空规 ，量程范围：1E-3~1E5Pa

26.真空室：≥Ø200*130mm 高硼硅玻璃

27.抽气节拍：≤15分钟（≤5E-3Pa）

28.样品台尺寸：≥φ90mm

29.工作介质：高纯氩气(≥4N)