附件1：

拟购流式细胞仪1基本情况

（一）拟购设备用途、功能

用途：因学院已开设课程《现代分析测试技术》、《生物化学、细胞与分子生物学实验》、《无机生物材料》等新增设的研究创新型教学实验需要，但设备存在短程实验操作不可分解问题，共享学校现有设备难以满足拔尖创新人才培养要求，申购的流式细胞仪可为教师进行科研合作、课题申报提供必要支持，有助于提升学科多元化发展的可能。

功能：对细胞进行自动分析和分选，快速测量、存贮、显示悬浮在液体中的分散细胞的一系列重要的生物物理、生物化学的特征参量，根据预选的参量范围把指定的细胞亚群从中分选出来。

（二）拟设技术参数

1.光学系统:1.1激光:要求配置全固态激光器，配置不低于2激光4色荧光，488nm激光器且激光功率>50mw、638nm固态激光器目激光功率>50mw。1.2配置后续可升级增加激光及荧光检测器端口。1.3光路设计:免校准集成光学石英流动室，固定一体化光路系统，数值孔径>1.3NA。1.4采用FAPD检测器。1.5 质量控制:全自动化 QC 质控，智能化调整激光功率，无需工程师校正。

2.液流系统:2.1鞘液桶容量:标准4液桶、可选10方形鞘液桶。2.2 自动控制程序:包括系统启动(初始化)、样本混合、反向冲洗、排汽泡、关机(日常清洗)、深度清洗。2.3上样方式:单管式:5mL(12x75 mm)的聚苯乙烯和聚丙乙烯流式管、1.5 mL和 2mLEP 管;2.4上样速度:除常见低、中、高速外，进样速度自定义范围 10-240 bμL/min。

3.电子系统:3.1信号处理:拥有全数字化系统，107动态显示范围3.2 检测速度:多参数检测时，检测速度可达30000 细胞/秒。3.3 采集信号:所有通道的脉冲面积，高度信号，任一选定通道的脉冲宽度信号。

4.分析性能:4.1散射光分辨率:蓝色侧向散射光分辨率:300nm;紫光侧向散射光 VSSC 分辨率:80nmPs微球。4.2荧光灵敏度:FITC:≦30等量可溶性荧光素分子(MESF-FITC);PE:10等量可溶性荧光素分子(MESF-PE)。4.3全峰宽变异系数:CV<3%。4.4具备免微球绝对计数功能。

5.软件功能:全线性增益放大器，可以调节每个通道检测器电压(增益)，以适应不同样品及不同荧光染料的标记。具有3种荧光补偿调节方式:自动全矩阵补偿;手动全矩阵补偿;补偿数据库(随电压增益的变化,实现补偿矩阵自动实时调节);可导入/导出实验间补偿值，在线或脱机均可调节。

6.数据处理工作站:6.1主板:不低于超微 X11EATX 服务器双路主板;6.2CPU:不低于C6230RCPU2.1GHz26核52线程/35.75MBL3 缓存/150W/LGA3647]x1颗;最大支持2颗Xeon 3647 针脚处理器6.3 内存插槽:原厂64G(32Gx2条)2933频率 DDR4 ECC REG];最高支持16条DDR4内存，支持高级ECC内存纠错:6.4硬盘插槽:不低于 4TB SATA 数量不少于3块，机箱最大支持8个3.5/2.5寸SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘;6.5显卡:不低于ASPEEDAST2500 主板集成显卡;6.610插:PCI-E3.0X16*2，PCI-E3.0X8*3，VGA*1,USB3.0*5，USB2.0*4;6.7 网络:集成2个RJ45 千兆企业级网口，1个RJ45IPMI控制端口;6.8电源:不低于1000W服务器单电源。